ВИБРОМЕТР

AR 63A

Инструкция по эксплуатации

Введение

Работа данного виброметра основана на действии пьезоэлектрического эффекта в искусственно поляризованной керамике. Прибор прекрасно подходит для контроля всех видов вибрации механического оборудования, особенно для измерения вибрации вращающихся механизмов, и механизмов, совершающих возвратно-поступательные движения. Изделие может измерять ускорение, скорость вращения и смещение машин и механизмов, которые широко используются в механическом производстве, производстве электрической энергии, металлургии, а также в авиастроении и т.д.

Возможности

- Измерение виброускорения, виброскорости и амплитуды колебаний

- Выбор различных частот измерения

- Высокая чувствительность

- Устройство снабжено длинным и коротким щупами, которые подходят для различных случаев измерения

- Подсветка LCD-дисплея

- Автоматическое отключение через 60 сек

- Индикация разряда батареи

- Легкость в использовании, компактность

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Датчик вибрации | Пьезоэлектрический |
| Диапазон измерения виброускорения | 0,1…199,9 м/с2 максимум |
| Диапазон измерения виброскорости | 0,1…199,9 мм/с |
| Диапазон измерения амплитуды колебаний | 0,001…1,999 мм (в диапазоне 0…199,9 м/с2) |
| Точность измерения | ± 5% ± 2 знака |
| Частотный диапазон измерения виброускорениия | 10 Гц – 1 кГц (НЧ) 1 кГц – 15 кГц (ВЧ) |
| Частотный диапазон измерения виброскорости | 10 Гц – 1 кГц (НЧ) |
| Частотный диапазон измерения амплитуды | 10 Гц – 1 кГц (НЧ) |
| Дисплей | Жидкокристаллический, 3½ |
| Частота обновления дисплея | 1 сек |
| Выходной сигнал | Переменный ток, до 2 В |
| Возможность подключения наушников с сопротивлением ≥10 кОм |
| Питание | Батарея 9 В |
| Время работы батарея | 20 ч непрерывной работы |
| Ток потребления в статическом режиме | ≤20 µА |
| Ток потребления в рабочем режиме | ≤25 мА |
| Подсветка дисплея | 7 сек |
| Рабочий диапазон температур | 0…40 °С |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 30…90 % |
| Габаритные размеры | 67 х 30 х 183 мм |
| Вес | 147 г без батареи |

Схема прибора

1 – ЖКИ-дисплей

2 – Щуп

3 – Кнопка выбора частоты LO/HI (только для режима измерения виброускорения)

4 – Кнопка выбора режима измерения A/V/D (виброускорение/виброскорость/амплитуда)

5 – Кнопка включения и измерения MEAS/ON. Для включения нажмите 1 раз. Держите кнопку нажатой в процессе измерения. Отпустите кнопку для удержания измеренного значения на дисплее.

6 – Крышка батареи

7 – АС-разъем

Примечание: Приведенные функции кнопок являются ознакомительными, для более подробного описания, пожалуйста, прочтите инструкцию по работе прибора, изложенную в данном руководстве.

ЖКИ-дисплей

1 – Подсветка дисплея, включается на 7 сек после нажатия любой кнопки

2 – Измеренная величина

3 – Индикатор ВЧ

4 – Индикатор частоты

5 – Индикатор НЧ

6 – Показатель заряда батареи

7 – Когда измеряется виброускорение, дисплей отображает единицы измерения ускорения - m/s2

8 - Когда измеряется виброскорость, дисплей отображает единицы измерения скорости - mm/s

Когда измеряется амплитуда, дисплей отображает единицы измерения амплитуды - mm.

Работа устройства

1) Выбор измерительного щупа

Щуп выбирается исходя из следующих условий:

а) Измерение коротким щупом (S): этот щуп установлен заводом-изготовителем по умолчанию, применяется в широком диапазоне вибрации для большинства измерений.

б) Измерение длинным щупом (L): этот щуп находится внутри упаковки, подходит для узких пространств.

в) Измерение без наконечника щупа: применяется для измерения на гладких и ровных поверхностях.

2) Установка батареи

Возьмите прибор в руку, потяните за крышку батарейного отсека по направлению стрелки, как показано на рисунке. Вставьте батарею 9В  в отсек, соблюдая полярность, и затее м закройте крышку.

3) Включение прибора

а) Для включения прибора нажмите кнопку

б) После того как все экранные символы будут отображаться в течение 1 сек, по умолчанию установится режим измерения виброускорения. Если на экране будет отображаться символ разряженной батареи, пожалуйста, сразу замените ее.

4) Выбор режима измерения

а) Нажмите кнопку выбора режима измерения , при включении по умолчанию стоит режим измерения виброускорения, как показан на следующем рисунке:

б) Нажав кнопку  включится режим измерения виброскорости, как показано на следующем рисунке:

в) Снова нажав кнопку, выберите режим измерения амплитуды, как показано на следующем рисунке:

5) Выбор высокой/низкой часты (высокая частота HI только для режима измерения виброскорости)

Нажмите кнопку  для выбора высокой (HI) или низкой (LO) частоты измерения.

6) Процедура измерения

Исходя из объекта измерения и частоты вибрирующей конструкции, выберите соответствующий режим измерения и частоту. Удерживайте нажатой кнопку , надавите на объект измерения с усилием от 500г до 1кг, результат измерения отобразится на экране. Отпустите кнопку, и результат сохранится на экране.

Если снова нажать кнопку , текущее значение будет сброшено, и можно произвести новое измерение.

Примечание:

а) Используя короткий щуп можно измерять вибрацию как на высокой, так и нанизкой частоте.

б) Длинный щуп пригоден только для низкочастотных измерений. Для измерения виброскорости, а также если частота превышает 1 кГц, пожалуйста, замените длинный щуп на короткий.

в) Если переключится с режима измерения виброускорения на режим измерения виброскорости или амплитуды, высокая частота будет автоматически заменена на низкую.

г) Питание автоматически выключается после 60 сек бездействия.

д) Подсветка выключается после 7 сек бездействия.

7) Переводная таблица вибрации

8) Настройка в резонанс в режиме измерения виброускорения (устройство работало с анализатором сигналов FFT):

Осторожность

Проводя измерения на выступающих вращающихся частях или на движущихся частях машины, соблюдайте предельную осторожность, чтобы предотвратить случаи попадания в машину.

Обслуживание

1) Если прибор не используется долгое время, батарею рекомендуется вынуть.

2) Не храните и не используйте прибор при следующих обстоятельствах: брызги воды или высокий уровень загрязнения, высокая концентрация солей или серы в воздухе, воздух смешан с другими газами или примесями, высокая температура и влажность воздуха (свыше 50°С, 90%), прямые солнечные лучи.

3) Не разбирайте прибор и не пытайтесь произвести какие-либо внешние изменения в нем.

4) Никогда не используйте спиртосодержащие вещества или чистящие бытовые средства, действие которых может подвергнуть разъеданию поверхность ЖКИ-дисплея. Для чистки экрана протрите его тряпкой с небольшим содержанием чистой воды.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования или эксплуатации, а также в связи с подделкой, модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

# Поставка и консультации:

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98			М.П.

тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86

www.arc.com.ru

arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: __________________