ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

УРОВНЯ ЗВУКА

AR 824

Инструкция по эксплуатации

23) Если прибор настроен для измерения общего уровня звука, пожалуйста, установите единицы измерения dBA.

- Если источник звука содержит короткие и неустойчивые скачки, - установите режим мгновенного измерения уровня звука (FAST). Для измерения среднего уровня звука выберите режим SLOW.

- Функция MAX. При нажатии кнопки MAX фиксируется максимальный уровень шума.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не работайте с прибором при высокой температуре и влажности окружающего воздуха.

- Вынимайте батарейки, если не используете прибор длительное время.

- Когда применяете прибор в ветреную погоду, обязательно надевайте ветрозащитный экран, чтобы не ловить нежелательные сигналы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования или эксплуатации, а также в связи с подделкой, модификацией или самостоятельным ремонтом изделия. Гарантия не распространяется на ЖК-дисплей и батарейку.

# Поставка и консультации:

ООО «Торговый дом «Энергосервис»

191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98			М.П.

тел/факс: (812) 327-32-74, 552-76-86

www.arc.com.ru

arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: __________________

7

8 – Индикатор «OVER» (сигнализация о выходе измеряемого уровня звука за верхний предел диапазона измерения)

- – Режим измерения среднего уровня звука (SLOW)

- – Режим мгновенного измерения уровня звука (FAST)

- – Индикатор «UNDER» (сигнализация о выходе измеряемого уровня звука за нижний предел диапазона измерения)

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Откройте крышку отделения для батареек с помощью шуруповерта и установите четыре батарейки по 1,5В в гнезда.

- Привинтите крышку обратно.

- Когда напряжение батареек упадет ниже рабочего уровня, появится значок разрядки батареи. Следует заменить батарейки.

- При использовании адаптера блока питания постоянного тока воткните вилку адаптера в соответствующий разъем сбоку корпуса прибора.

НАСТРОЙКА

Для настройки используйте стандартный акустический калибратор.

- Сделайте следующие установки:
На экране: SPL (dBA)   
Снятие показаний: быстрое (FAST)
Поддиапазон измерений: 60 – 110 дБ
Режим измерений: функция MAX отключена

- Вставьте микрофон в полудюймовое отверстие калибратора.

- Включите калибратор и настройте потенциометр, находящийся на задней стороне прибора в отделении для батареек так, чтобы на индикаторе появилось значение 94,00.

Все приборы откалиброваны перед отгрузкой.

Рекомендованная периодичность калибровки: 1 год.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Включите прибор

  - Выберите желаемую скорость снятия показаний, тип взвешивающего фильтра и поддиапазон измерения.

6

ВВЕДЕНИЕ

Цифровой измеритель уровня звука AR824 (шумомер) разработан согласно IEC651 TYPE2&ANSI S1.4 для применения в области техники безопасности и здравоохранения для контроля уровня шума окружающей среды.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Мгновенное измерение уровня звука.

- Диапазон измерения: 30 – 130 дБ. Прибор показывает значение уровня звука в пределах одного из четырех поддиапазонов: 30 – 80 дБ, 50 – 100 дБ, 60 – 110 дБ, 
80 – 130 дБ.

- Графическая круговая шкала: на 50 дБ с шагом 1 дБ для наблюдения за уровнем звука в пределах текущего поддиапазона, периодичность отображения 50 мсек.

- Индикаторы «OVER» и «UNDER» для сигнализации о выходе измеряемого уровня звука за верхний или нижний пределы диапазона измерения соответственно.

- Два типа взвешивающего фильтра A и C.

- Функция быстрого или медленного снятия показаний (FAST/SLOW).

- Функция удержания максимального значения (MAX).

- Выходной аналоговый сигнал переменного (AC) и постоянного (DC) тока.

- Полудюймовый электретный конденсаторный микрофон, оснащенный ветрозащитой – поролоновым шариком, надеваемым при порывах ветра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон измерения | 30 – 130 дБA, 35 – 130 дБC |
| --- | --- |
| Точность | +/- 1,5 дБ |
| Диапазон частот | 31,5 Гц – 8,5 кГц |
| Диапазон линейности | 50 дБ |
| Типы взвешивающего фильтра | A, C |
| Цифровой индикатор Разрешение | 5 разрядов 0,1 дБ |
| Выход по переменному току (AC) | 0,707 В (среднеквадратич.) на каждый шаг, ( 600 Ом |

3

| Выход по постоянному току (DC) | 10 мВ/дБ, ( 100 Ом |
| --- | --- |
| Питание | 4 батарейки AA 1,5В alkaline или внешний блок питания 6В 100мА (максимум 9В) |
| Срок непрерывной работы | 30 часов |
| Время автонастройки | 10 сек (при каждом включении) |
| Условия эксплуатации: |
| Температура | 0…+40 °С |
| Влажность | 10…80 % RH |
| Условия хранения: |
| Температура | -10…+60 °С |
| Влажность | 10…70 % RH |
| Габаритные размеры | 265 х 72 х 35 мм |
| Вес | 300 г (вместе с батареей) |

ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 1

4

Элементы управления (рис.1):

1 – Микрофон

2 – Жидкокристаллический экран

3 – Кнопка включения/выключения прибора

4 – Переключатель поддиапазонов (LEVEL): 30 – 80 дБ, 50 – 100 дБ, 60 – 110 дБ, 80 – 130 дБ

  - – Переключатель функции удержания максимального значения (MAX)

  - – Переключатель взвешивающего фильтра (А/С):
A: для измерения общего уровня звука
C: для выявления низкочастотной составляющей шума

  - – Переключатель скорости снятия показаний (FAST/ SLOW):
FAST: для обычных измерений 
SLOW: для измерения среднего уровня шума

  - – Выходное устройство переменного тока (AC): 0,707 В

  - – Выходное устройство постоянного тока (DC): 10 мВ/дБ

  - – Разъем для подключения внешнего блока питания 6 В

  - – Ветрозащитный экран

Рис. 2

Элементы жидкокристаллического экрана (рис. 2):

- - Диапазон измерения

- - Значок разрядки батареи

- - Индикатор включения функции удержания максимального значения (MAX)

4 - Измеренное значение

5 - Единицы измерения

6 - Индикатор взвешивающего фильтра A/C

7 - Графическая шкала

5