ОКП 43 1100 ® НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ и ТЕМПЕРАТУРЫ ДВТ–03.Е Руководство по эксплуатации РЭЛС.421262.025 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления и изучения основных технических характеристик, гарантий предприятия–изготовителя и условий  эксплуатации  датчика влажности и температуры ДВТ–03.Е (далее – прибор).

Перед установкой прибора в изделие электротехническое (аппаратуру,  оборудование технологическое и т. п.) необходимо внимательно ознакомиться  с настоящим паспортом.

При покупке  прибора необходимо проверить:

– комплектность;

– отсутствие механических повреждений;

– наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне  предприятия–изготови–теля и торгующей организации.

Рекомендуемые условия применения и эксплуатации прибора приведены в приложении А.

Условное обозначение прибора приведено в приложении Б.

1 НАЗНАЧЕНИЕ   ИЗДЕЛИЯ

1.1 Датчик влажности и температуры ДВТ–03.Е  предназначен для измерения и регулирования влажности и температуры воздуха и неагрессивных газов и  применяется в различных областях промышленности, сельском и коммунальном хозяйствах.

1.2 Датчик влажности и температуры ДВТ–03.Е снабжён интерфейсом Ethernet (стандарт IEEE 802.3х).

На программном уровне прибор имеет поддержку стека TCP/IP с реализацией прикладных протоколов:    ICMP(ping–запросы), Modbus TCP/IP (Modbus–сервер), DNS–клиент, SMPT(отправка почтовых сообщений), РОР3 (получение почты) и NTP (синхронизация системного времени).

1.3 Прибор выпускается во влагозащищенном корпусе и имеет конструктивные исполнения: настенное, канальное и уличное.

Внешний вид и габаритные размеры прибора и аксессуаров к нему приведены  в приложении В.

1.4   Прибор может быть снабжён дополнительными опциями, наличие которых отображается в его условном обозначении:

– «Р» – двухпозиционное регулирование по каналам  влажности и температуре;

– «А» – электронный архив на 6600 значений с возможностью отправки по электронной почте;

– «И» – жидкокристаллический индикатор с индикацией  текущего времени и измеренных значений.

Совместно с прибором поставляется программа–конфигуратор (файл «config.exe»), необходимая для настройки прибора в сети, выбора  необходимых  дополнительных  функций, юстировки прибора, получения измеренных значений и представления их в удобном для Пользователя  виде, задания уставок регулирования и т. д.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Напряжение питания – (24±2) В.

##### 2.2 Рабочий диапазон эксплуатации электронного блока от минус 40 до плюс 50 °С.

2.3 Основная абсолютная погрешность измерения относительной важности и температуры в зависимости от диапазона измерений и исполнений используемого чувствительного элемента (ЧЭВТ), не более – в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Измеряемая величина | Исполнение по точности измерения | Абсолютная погрешность |
| --- | --- | --- |
| Относительная влажность в диапазоне, %: |  |  |
| ( от 10 до 90; | исп. 1 | ± 2,0 % |
|  | исп. 2 | ± 3,0 % |
| ( от 0 до 10 и от 90 до 100 | исп. 1 | ± 3,0 % |
|  | исп. 2 | ± 4,0 % |
| Температура, в диапазоне, °С: |  |  |
| ( от –10 до +60; | исп. 1 | ±1,0 °С |
|  | исп. 2 | ±1,5 °С |
| ( от –40 до –10 и от +60 до +100 | исп. 1 | ±1,5 °С |
|  | исп. 2 | ±2,5 °С |

2.4 Дополнительная погрешность измерений, не более ±10 % от основной абсолютной погрешности, на каждые 10 °С изменения температуры окружающей среды.

2.5 Постоянная времени измерения относительной влажности, при скорости потока воздуха не менее 1м/с,  – не более 2 мин.

2.6 Постоянная  времени измерения температуры, при скорости потока воздуха не менее 1 м/с, – не более 5 мин.

2.7 Период опроса прибора  – от 1 сек до 24 часов (Задаётся Пользователем).

2.8 Прибор имеет встроенную систему защиты от превышения относительной влажности выше 95 % и конденсации влаги на ЧЭВТ. При относительной влажности выше 95 % автоматически включается микронагреватель, который нагревает  ЧЭВТ примерно на 5 °С выше температуры окружающей среды. При этом значение относительной влажности вблизи ЧЭВТ уменьшается и предотвращается конденсация влаги.

Микроконтроллер прибора производит перерасчёт измеренной влажности и температуры с учётом величины перегрева относительно окружающей среды.

Прибор продолжает измерять влажность и температуру с заданной погрешностью в соответствии с таблицей 1.

2.9 Прибор имеет взаимозаменяемый ЧЭВТ.

2.10 Электронный блок прибора содержит внутренний фильтр со следующими параметрами:

– время измерения – 1 с;

– постоянная времени – 10 с;

– полоса фильтра – 10 % (При расчёте среднего значения из десяти измеренных игнорируются сигналы, превышающие  предыдущие значение на 10 и более процентов).

2.11 Скорость передачи данных –

10 Mbps (10 BASE–T) или  100 Mbps (100 BASE–TX);

2.12 Ограничение доступа для подключения из внешней сети при помощи установки разрешённых  IP–адресов;

2.13 Отправка измеренных значений электронной почтой в три адреса с заданной периодичностью;

2.14 Отправка тревожных сообщений электронной почтой в три адреса в следующих случаях:

– значение параметра превышает верхнее установленное значение;

– значение параметра находится ниже нижней уставки.

2.15 Прибор имеет двухпроводный последовательный интерфейс RS–485.

Протокол связи, используемый для передачи информации о результатах измерения, – Modbus RTU.

Скорость обмена –  1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 бит/с (Задаётся Пользователем).

Карта Modbus–сервера прибора приведена в приложении Г.

2.16 Технические характеристики прибора, снабжённого дополнительными опциями

2.16.1 Для  прибора с опцией «Р»

2.16.1.1 Номинальные коммутируемые релейносимисторным блоком напряжение и ток – 280 В и 2,0 А;

2.16.1.2 Количество коммутационных циклов – 50000.

2.16.1.3 Задание верхней и нижней уставки регулирования задаётся при помощи программы–конфи–гуратора.

2.16.2  Для  прибора с опцией «А»

2.16.2.1 Ёмкость электронного архива – не более 6600 измеренных значений;

2.16.2.2 Режим архивации данных, задаваемый при помощи программы–конфигуратора, – до заполнения, циклический;

2.16.2.3 Отправка архива измеренных значений в текстовом виде и в двоичном коде;

2.16.2.4 Отправка архива: после заполнения, после получения почтового уведомления;

2.16.2.5 Возможность отправки части архива из заданного временного интервала.

2.16.3  Для  прибора с опцией «И»

2.16.3.1 Индикация реального времени и значения измеренного параметра на жидкокристаллическом индикаторе.

2.17 Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч.

2.18 Средний срок службы  – 3 года.

2.19 Потребляемая мощность – не более 5 ВА.

2.20 Габаритные размеры электронного блока прибора, мм, не более – 115х65х40 мм.

2.21 Масса прибора  –  не более 0,24 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки  прибора в соответствии с  таблицей 2.

Таблица  2

| Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол., шт |
| --- | --- | --- |
| 1 Датчик влажности и температуры ДВТ–03.Е | РЭЛС.421262.025 | 1 |
| 2 Программа– конфигуратор ПАС–ДВТ* | РЭЛС.421262.022 ПО | 1 |
| 3 Тара потребительская | РЭЛС.323229.007 | 1 |
| 4 Руководство по эксплуатации | РЭЛС.421262.025 РЭ | 1 |
| 5 Инструкция по подключению датчиков к сетям передачи данных * | РЭЛС.421262.022 И1 | 1 |
| Аксессуары дополнительно (по заявке Заказчика): |
| Колпачок защитный | Ф12 мм из нержавеющей стали |
|  | Ф18 мм из пористой бронзы |
| Кронштейн КД1–Н – для крепления датчика на стене (для конструктив. исполнения Н) | РЭЛС.745423.003 |
| Переходник для установки датчика в генератор влажности газа «Родник» | ПУД–12 Ф12 мм (РЭЛС.301522.007) |
| Набор для юстировки | см. Приложение В |
| Примечания. 1 *Программа–конфигуратор ПАС–ДВТ и Инструкция по подключению датчиков к сетям подачи данных записаны на диске. 2 Поставка прибора в транспортной таре в зависимости от количества приборов и по заявке Заказчика. |

4 ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током прибор  выполнен как  изделие III класса  по ГОСТ 12.2.007.0–75.

4.2 По степени защиты от проникновения внешних предметов и воды прибор выполнен по ГОСТ 14254–96:

а) электронный блок – IP65;

б) первичный преобразователь:

–в конструктивном исполнении Н1, Н2, К1 и К2  – IP50;

– в конструктивном исполнении У – IP53.

4.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на внутренние электро– и радиоэлементы датчика.

4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ  эксплуатация прибора в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр.

4.5 ВНИМАНИЕ! Используемый в приборе ЧЭВТ  не является обычным электронным компонентом. Обращаться с ним необходимо очень осторожно.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ касание рабочей поверхности  ЧЭВТ руками.

Не допускается воздействие на ЧЭВТ агрессивных газов, конденсация влаги. Всё это может привести к безвозвратному ухудшению параметров ЧЭВТ и прибора в целом.

Длительное нахождение прибора при высокой относительной влажности может привести к дрейфу его характеристик и ухудшению точности измерений.

4.6 Техническая эксплуатация и обслуживание  прибора должны производиться только квалифицированными специалистами,  изучившими настоящее РЭ.

5 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И ПРИНЦИПА ЕГО РАБОТЫ

5.1 Конструктивно прибор, в соответствии с рисунком 1,  выполнен в пластмассовом корпусе.

Рисунок 1 – Внешний вид

датчика влажности и температуры  ДВТ–03.Е

Прибор имеет клеммные винтовые колодки  для подключения:

– питающего напряжения;

– цепи нагрузки, управляемой релейно–симисторным блоком, (опция «Р»);

– чувствительного элемента (ЧЭВТ);

– интерфейса Ethernet;

– интерфейса RS–485.

5.2  Прибор  состоит из электронного блока и первичного преобразователя.

Первичный преобразователь состоит из защитного корпуса, содержащего фильтр, и ЧЭВТ.

5.3 Электронный блок прибора выполнен в прямоугольном пластмассовом корпусе и состоит из:

–  центрального процессора;

– схемы преобразования сигналов шины I2C в RS–485;

– релейно–симисторного блока (опция «Р»);

– преобразователя сигналов в Ethernet;

– блока памяти (опция «А»);

– блока индикации (опция «И»);

– индикаторов состояния прибора:

● питания прибора – индикатор зеленого цвета;

● линии связи – индикатор желтого (красного) цвета.

5.4 ЧЭВТ содержит встроенный нагреватель, предназначенный для предотвращения конденсации влаги на нём при работе в условиях повышенной влажности.

При  значении  относительной  влажности выше 95 % автоматически включается нагреватель ЧЭВТ. При этом температура ЧЭВТ повышается относительно окружающей среды приблизительно на 5 °С.

ЧЭВТ является взаимозаменяемым элементом.

При замене ЧЭВТ гарантируется основная погрешность измерений, указанная в п. 2.5 настоящего РЭ, при условии предварительного «сброса» юстировочных значений, установленных для прежнего ЧЭВТ.

Для повышения точности измерений, а также периодически для компенсации дрейфа характеристик ЧЭВТ,  необходимо проводить юстировку прибора в соответствии с приложением Е.

Примечание –  В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора, повышающей его надежность и  улучшающей  условия  эксплуатации, в конструкцию прибора могут быть внесены незначительные  изменения, не отраженные в настоящем  РЭ.

6 ПОДГОТОВКА  ПРИБОРА К РАБОТЕ

6.1 Установить прибор, используя крепёжные элементы или дополнительный  кронштейн (см. приложение В) на месте эксплуатации.

6.2 Снять верхнюю крышку прибора.

6.3 Произвести подключение прибора в соответствии с приложением  Ж.

6.4 Интерфейс Ethernet подключается к прибору  через разъём Х5 в соответствии с таблицей 3.

Правильность  подключения по данному порту индицируется свечением желтого светодиода.

6.5 Связь прибора по интерфейсу RS–485 выполнять по двухпроводной схеме. Длина линии связи должна быть не более 800 метров.

Подключение производить при отключенном питании прибора.

Таблица 3

| № Вывода Х5 | Обозначение сигнала | № Вывода для разъёма RJ–45 | Цвет провода (стандарт EIA/TIA568A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экран | Экран | Экран |
| 2 | Линия | 4 | Синий |
|  | Линия | 5 | Синий–белый |
| 3 | Линия | 7 | Коричневый–белый |
|  | Линия | 8 | Коричневый |
| 4 | ТХ+ | 1 | Зелёный–белый |
| 5 | ТХ– | 2 | Зелёный |
| 6 | RКХ+ | 3 | Оранжевый–белый |
| 7 | RХ– | 6 | Оранжевый |

6.6  Для работы с интерфейсом RS–485  по протоколу Modbus RTU к  разъему X6 (1, 2 и 3 контакты) подключить сигналы «A», «B» и экран. Необходимо иметь в виду, что при наличии активного TCP/IP–соединения по протоколу Modbus TCP/IP, запросы по последовательному порту не обрабатываются.

Примечание – При построении сети на основе интерфейса RS–485 важно учесть, что эффект отражения и необходимость правильного согласования накладывают ограничения на конфигурацию линии связи.

Линия связи должна представлять собой один кабель витой пары. К этому кабелю присоединяются все приемники и передатчики. В оба наиболее удаленных конца кабеля (волновое сопротивление Zв=120 Ом) включают согласующие резисторы Rt по 120 Ом (перемычка SW2).

Если в системе только один передатчик и он находится в конце линии, то достаточно одного согласующего резистора на противоположном конце линии.

6.7 Согласно спецификации RS–485 c учетом согласующих резисторов к линии может быть подключено до 32 устройств.

6.8 Для безопасности работы прибора в сети существует возможность ограничения доступа к любым Holding–регистрам в режиме записи, и в режиме чтения для той части, которая несет конфиденциальную информацию.

Для реализации данной возможности необходимо установить пароль с помощью «Конфигуратора ПАС–ДВТ».

Данная возможность является расширением протокола Modbus не входящим в спецификацию, по этой причине, доступ при установленном пароле возможен только через «Конфигуратор ПАС–ДВТ».

6.9 Питание прибора подключается к разъему X3: Выводы 1 и 2 – +Uпит(+24В) и –Uпит(GND).

Свечение зеленого светодиода  обозначает включенное питание устройства.

6.10 Подключение к прибору цепи нагрузки для осуществления функции регулирования выполняется через разъём Х2.

К выводам 1 и 2 разъёма необходимо подключить  контакты реле канала влажности, к выводам 3 и 4  – контакты реле канала температуры.

Для того, чтобы избежать помех при работе прибора с индуктивной нагрузкой (например: с асинхронным двигателем) рекомендуется использовать для подключения   прибора блок питания присоединённый к другой фазе сети или  использовать специальный сетевой   фильтр.

7  ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИБОРА

71. Перед подключением прибора в локальную/глобальную сеть, его необходимо сконфигурировать в соответствии требованиям данной сети.

Конфигурировать устройство можно как через Ethernet–интерфейс, так и через интерфейс RS–485. Последний вариант предпочтительнее, т.к. для первого существует риск, что параметры текущей сети могут сильно отличаться от заводских значений устройства и связь будет недоступна.

7.2 Для конфигурирования настроек  служит ПО «Конфигуратор ПАС–ДВТ» (файл config.exe). После запуска программы, требуется установка параметров соединения с прибором в соответствии с рисунком 2.

7.3 В первую очередь необходимо выбрать тип соединения: последовательный порт ПК или TCP/IP–соединение.

При ограниченном доступе – установленном пароле, его необходимо ввести в поле «Пароль для полного доступа», иначе любые изменения в регистрах и получение данных из архива будут невозможны.

Рисунок  2

7.4 Для работы с программой без установки соединения с прибором, достаточно закрыть данное окно.

Или же укажите те сетевые параметры, на которые настроен прибор и попытайтесь установить соединение – кнопка «Перейти в режим конфигурации».

Если прибор будет найден, программа оповестит об этом, в противном случае будет предложено продолжить работу без установки соединения.

Можно выполнить сканирование сети с перебором всех адресов. Для варианта работы через Ethernet. Сканирование выполняется перебором младшего октета IP–адреса (номера узла для сети класса С).

7.5 При работе с последовательным портом необходимо выбрать порт и его параметры.

Команда «сканировать» предоставляет возможность опросить сеть и получить список приборов в соответствии с рисунком  3.

Выбрать тип прибора  из появившегося списка –ДВТ–03.Е, в соответствии с рисунком 3.

Опрос ведётся по всем сетевым адресам от 2 до 247 включительно.

Рисунок  3

7.6 После соединения с прибором, программа переходит в режим конфигурирования.

В данном режиме окно представляется в виде таблицы настроек программы, в соответствии с рисунками  4, 5, 6 и 7.

|  | Рисунок 4 – Конфигуратор ПАС–ДВТ |
| --- | --- |

Таблица разбита на следующие колонки: Наименование параметра, Значение, Две управляющие колонки и Колонка состояния.

7.7 Для всех параметров, адресуемых как Input Register, операция чтения не доступна, так же и для тех

Holding Register, которые несут общую информацию о приборе.

Изменение сетевых параметров прибора для режима RS–485, для верного проведения,  осуществляется в несколько этапов.

В первую очередь, читаются все сетевые настройки прибора, в том числе и серийный номер (подразумевается, что для каждого устройства он уникален).

Далее прописываются изменения в настройках прибора, и вновь читается серийный номер прибора (уже прибор должен работать с новыми настройками).

Если данный серийный номер совпадает с тем, что был прочитан ранее, то считает, что данные изменения допустимы для данной сети, и чтобы данный факт воспринял сам прибор, выполняется чтение сетевого адреса прибора – завершающий этап.

В случае, если хотя бы один этап не выполнен,  например: при попытке изменить сетевой адрес, на уже используемый в сети. Изменения в сетевых параметрах устройства и конфигуратора будут отклонены.

|  | Рисунок 5 – Конфигуратор ПАС–ДВТ с дополнениями для опции «Е» |
| --- | --- |
|  | Рисунок 6 – Конфигуратор ПАС–ДВТ с дополнениями для опции «Е» |
|  | Рисунок 7 – Конфигуратор ПАС–ДВТ с дополнениями для опции «Е» |

7.8 В меню «Опрос» находятся команды «Начать» и «Остановить». Для того чтобы перейти к режиму  постоянного опроса необходимо выбрать параметр «Относительная влажность» и «Температура». Вместе со значением на входе, опрашивается и регистр последней ошибки. В случае, если последний принимает значение отличное от «Нет ошибки», то опрос предлагается остановить.

7.9 В случае, обнаружения ПО действий оператора могущих привести к необратимым последствиям: действие отменяется и/или выдаётся предупреждающее сообщение.

7.10 Перед подключением прибора в локальную/глобальную сеть(опция «Е»), его необходимо сконфигурировать в соответствии требованиям данной сети.

Следует задать следующие параметры:

– IP–адрес (заводское значение: 192.168.0.254);

– маска подсети (зав.  значение: 255.255.255.0);

– шлюз (заводское значение: 192.168.0.1);

– DNS–сервер.

Ограничить доступ для подключения из внешней сети можно через установку разрешенных IP–адресов.

Возможна установка до трех таких адресов.

В случае, если установлен хотя бы один разрешенный адрес, то подключение с другого будет невозможно. Адрес считается не установленным, если его значение соответствует: 0.0.0.0. Данное ограничение не влияет на работу устройства через интерфейс RS–485.

7.11 Для контроля измеряемых параметров в приборе существует возможность почтовых оповещений.

Примечание – Пункты п.7.11–7.15 описаны только для прибора с опцией «Е».

Перед использованием данной возможности необходимо задать настройки почтового клиента: SMTP–сервер, наименование учетной записи, пароль учетной записи, адрес отправителя.

Также необходимо задать хотя бы один адрес получателя (предусмотрена возможность установить до трех получателей сообщений).

После конфигурирования почтового клиента можно проверить его работу, выполнив отправку тестового сообщения: запись значения 0  (Тестовое сообщение) в Holding–регистр Modbus по адресу 0x1060.

Результат отправки сообщения можно отследить по результирующему коду в Input–регистре Modbus по адресу 0x1060.

Значение 1 соответствует процессу работы клиента, 2 и 3 – нет ответа от DNS–сервера, 4 и 5 – не удается соединиться с SMTP–сервером; все остальные коды соответствуют возвратным кодам SMTP–сервера.

Для случая успешного отправки сообщения значение возвращаемое сервером равно 250 (Требуемые

почтовые действия завершены).

Пример содержимого текста письма имеет следующий вид:

Данное сообщение сгенерировано прибором ДВТ–03.RS:

Серийный номер устройства: 64207

––––––––––==========––––––––––==========–––––––

В сообщение вложен файл образа архива в двоичном формате.

Используйте ПО ДВТ–03/ПАС–01–Клиент для чтения данного файла.

––––––––––==========––––––––––==========––––––

Текущие показания прибора:

Датчик влажности ДВТ–03.RS:

Измеренное значение:

Влажности 30 % отн.

Температуры 25 °С

Системное время: 08:33:51 02.05.11

Состояние архива:

Процесс архивации: Вкл.

Процент заполнения: 100

Время начала: 23:18:00 01.05.11

Время окончания: 08:32:01 02.05.11

––––––––––==========––––––––––==========–––––––

www.relsib.com, mailto:avt@relsib.com

(c)2011 П.Н.Грибов (p.g@ngs.ru)

7.12 Помимо текстового сообщения в письмо может быть вложен файл архива в текстовом или двоичном формате.

Инициировать посылку файла архива можно через запрос в виде письма на электронный адрес устройства, заданный в параметрах E–Mail–клиента.

Содержимое данного письма не имеет значение, но необходимо, чтобы оно было отправлено с адреса установленного среди адресов получателей писем почтового клиента. Для обработки запросов (входящих писем) необходимо дополнительно задать параметры E–Mail–клиента: POP3–сервер и интервал проверки почты в единицах 10с, по умолчанию он выбран с большим значением, т.е. отключен.

7.13 Реализованы два канала оповещения: относительная влажность, температура.

Включение оповещения для любого из каналов выполняется путем указания максимального количества сообщений в сутки, посылаемых прибором для данного канала.

Отсчет времени ведется с момента отправки первого сообщения. Т.о., если в количестве сообщений указать 0, то сообщения не будут посылаться вообще.

В следующем регистре можно отследить количество уже отправленных сообщений.

Для работы оповещения также надо задать условие оповещения: нижняя и верхняя границы, и гистерезис.

Алгоритм работы оповещения имеет следующий вид: если значение параметра превышает верхнюю границу, то происходит отправка тревожного сообщения.

Далее, чтобы сообщение было отправлено снова, необходимо чтобы значение параметра упало ниже значения верхней границы за вычетом значения гистерезиса. Аналогичным образом происходит оповещение для нижней границы.

7.14 Таймаут простоя сетевого подключения составляет 20 секунд, после чего прибор автоматически его закрывает.

Возможно открытие до 9 сетевых подключений одновременно.

7.15 Для ведения архива требуется наличие системного времени (часы и календарь).

Чтобы иметь точное время устройство синхронизируется со временем удаленного сервера посредством NTP– протокола.

В настройках данного протокола необходимо указать: имя сервера, часовой пояс локализации прибора, период синхронизации (в десятках секунд, т.е. 360 соответствует одному часу).

Выполнить тестовую синхронизацию можно через запись значения 1 (Синхронизация времени) в Holding–регистр Modbus по адресу 0x1060. Результат отправки сообщения можно отследить по результирующему коду в Input–регистре Modbus по адресу 0x1060.

Значение 6 соответствует процессу работы клиента, 2 и 3 – нет ответа от DNS–сервера, 7 и 8 – не удается соединиться с NTP–сервером; 9 – время успешно синхронизировано.

7.16 Настройка работы с архивом(опция «А»).

Допустимы два режима архивации данных:

–  1) до заполнения;

–  2) циклический режим.

В первом случае процесс длится до заполнения всей памяти данными за текущую сессию.

После подачи питания на прибор, процесс архивации не возобновляется и каждый раз его необходимо инициировать отдельно: через запись значения 1 (Вкл.) в Holding–регистр Modbus по адресу 0x0336.

Во втором случае, процесс длится непрерывно и автоматически начинается после выбора  данного режима. Чтобы остановить процесс, необходимо записать значение 0 (Выкл.) в Holding–регистр Modbus по адресу 0x0336.

Следует отметить, что при завершении очередного цикла заполнения архива за текущую сессию включения прибора, можно включить автоматическую отсылку архива по электронной почте (Holding–регистр Modbus по адресу 0x0339).

Формат высылаемого файла также можно выбрать: двоичный или текстовый (Holding–регистр Modbus по адресу 0x033A).

Открыть двоичный образ архива можно с помощью ПО ДВТ–03/ПАС–01–Клиент, предварительно надо выбрать соответствующий тип файла, в соответствии  с рисунком  8.

Рисунок  8

7.17 Интервал выборки данных может быть выбран от 5 и более секунд (Holding–регистр Modbus по адресу 0x0331), соответствии с рисунком 5.

В Input–регистре Modbus по адресу 0x0337 содержится значение процента заполнения архива за текущую сессию Для циклического режима он всегда имеет значение 100 %.

В дискретном входе по адресу 0x0034 содержится бит наличия ошибки при работе с ИС энергонезависимой памяти. В случае его наличия работа с архивом невозможна.

7.18  Существует возможность стереть архив: запись значения 0 в Holding–регистр Modbus по адресу 0x0338. Также, стирание происходит при включении процесса архивации в режиме «До заполнения».

Запись значения 1 в этот же Holding–регистр инициирует передачу архива по электронной почте.

Стирание длится около 10с, на этом интервале времени устройство будет не доступно.

Для получения данных из архива необходимо воспользоваться программой Конфигуратор ПАС–ДВТ–клиент через заглавную кнопку: «Получить архив», в соответствии с рисунком 9.

Рисунок 9

7.19 Далее, в окне «Получить содержимое архива для устройств ДВТ–03.E/ПАС–01.E», необходимо задать параметры соединения с удаленным устройством и указать параметры поиска данных по архиву.

Возможно два варианта поиска:

–  поиск по всему архиву (кнопка «Весь архив»);

– поиск по указанному отрезку времени (кнопка «Искать»).

В случае найденных данных в поле «Найдено блоков» будет указано количество блоков данных из общего количества блоков в архиве (поле «Всего блоков»), а также активируется кнопка «Начать», после нажатия на которую стартует процесс загрузки данных из архива.

Работа с архивом выполняется в монопольном доступе. Т.о., если попытаться получить данные из архива с помощью другой копии программы ДВТ–03/ПАС–01–Клиент, то будет получена  ошибка Modbus «Устройство занято». Эта же ошибка будет иметь место при наличии ошибки при  работе с энергонезависимой памятью.

7.20 В приборе имеется возможность задания сдвига и наклона характеристики датчика для компенсации погрешности прибора. Корректировку можно сделать вручную с помощью внесения значений в соответствующие поля (см. рисунок 5), либо автоматически при юстировке прибора вместе с датчиком.

8 ПОЛУЧЕНИЕ и РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ с ПОМОЩЬЮ ПО «Конфигуратор»

8.1 Предварительно необходимо выполнить ко–манду «Сканировать», опросить сеть и получить список приборов, в соответствии с рисунком  2.

8.2 Запустите следующую  команду «Транслировать список в ДВТ–03/ПАС–01.Клиент», в соответствии с рисунками 3, 4 или 5.

8.3 В  окне «Настройки опроса», в соответствии с рисунком 10, предоставляется возможность  установить такие параметры опроса:

– период опроса (от 1 с до 24 часов через этот промежуток времени будет производиться опрос датчиков);

– количество суток на один файл (все измерения,  полученные в течение заданного  количества суток, будут храниться в одном файле).

8.4 В окне «Список адресов» можно каждому прибору из списка присвоить уникальное имя (легенда), для этого необходимо щелкнуть мышью на строчке с  сетевым адресом, выбрать «Название прибора», изменить имя прибора в соответствии с рисунками 10 и 11.

Рисунок 10

Рисунок 11

8.5 Для завершения  редактирования названий необходимо  нажать  кнопку  «ОК», в соответствии с рисунком 12.

Рисунок 12

8.6 В окне «ДВТ–03.RS–Клиент», в соответствии с рисунком 13 предоставляются следующие возможности:

– просмотреть измерения из файлов архива пункт меню «Открыть файл архива»;

– начать регистрацию измерений «Начать опрос»;

– остановить регистрацию измерений «Остановить опрос»;

– сбросить полученные записи измерений «Очистить массив»;

|  | Рисунок 13 |
| --- | --- |

– сохранить в архив полученные записи измерений «Сохранить в архив»;

– экспортировать полученные записи измерений  в формат Excel «Экспорт в Excel».

8.7 Регулирование относительной влажности и температуры в приборе

8.7.1 В программе  «Конфигуратор» в разделе «Настройки регулятора» задайте:

– «Регулирование по каналу влажности» – включить;

– «Регулирование по каналу температуры  – включить;

– уставки  по каналу влажности (верхняя и нижняя);

– уставки по каналу температуры (верхняя и нижняя).

9 ПОВЕРКА

9.1 Прибор подлежит первичной поверке  при выпуске из производства, периодической  поверке и поверке после ремонта.

9.2 Межповерочный интервал – 12 месяцев.

9.3  Операции поверки

9.3.1 При поверке прибора выполняют следующую последовательность операций:

– внешний осмотр;

– опробование;

– проверка погрешности измерений относительной влажности и температуры.

Если при выполнении любой из операций поверки получены отрицательные результаты, прибор бракуют и дальнейшие операции не проводят.

9.4 Средства  поверки

9.4.1 При проведении поверки прибора должны применяться средства  в соответствии с таблицей  4.

Таблица 4

| Наименование и обозначение средства поверки | Метрологические характеристики |
| --- | --- |
| 1 Генератор влажности газа образцовый «Родник–2» | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности не более ±0,5 % |
| 2 Камера тепла и холода КТХ–0,001–05 | Диапазон температуры от минус 65 до плюс 150 °С. Точность поддержания температуры ±0,5 °С |
| 3 Измеритель двухканальный 2ТРМ0 | Пределы допускаемой погрешности не более ±0,25 % |
| 4 Набор термометров лабораторных ТЛ–4 по ГОСТ 28498–90 | Диапазоны измерений (–60…–38; –38…0; 0…100 °С). Пределы допускаемой погрешности ±0,2 °С |
| Примечание – Указанные в таблице 5 средства поверки допускается заменять другими с метрологическими характеристиками не хуже приведенных. |

9.5 Требования безопасности

9.5.1 При подготовке и проведении поверки прибора необходимо соблюдать требования безопасности по ГОСТ 12.3.019–80.

9.5.2 К поверке прибора должны допускаться лица, изучившие настоящее РЭ.

9.6 Условия поверки и подготовка к поверке

9.6.1 При проведении поверки необходимо соблюдать следующие условия:

– температура окружающего воздуха  (20(5) оС;

– относительная влажность окружающего воздуха  (30–80) %;

– атмосферное давление (84,0–106,7) кПа.

9.6.2 Перед проведением поверки прибора выполнить нижеперечисленные подготовительные работы:

1) выдержать прибор при температуре (20(5) оС

не менее 2–х часов;

2) подготовить к работе средства поверки  в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

9.7 Проведение поверки

9.7.1 Внешний осмотр

9.7.1.1 При внешнем осмотре прибора проверяют:
           –  комплектность;

– отсутствие механических повреждений, ухудшающих их эксплуатационные свойства;

–  правильность и разборчивость маркировки.

Прибор, не удовлетворяющий предъявляемым требованиям, бракуется, и дальнейшая поверка  не проводится.

9.7.2 Опробование

9.7.2.1 Подключить прибор в соответствии с п. 7.1 настоящего РЭ.

9.7.2.2 При поверке контролируются одновременно значения относительной влажности и температуры на экране персонального компьютера (ПК), используя ПО «Конфигуратор ПАС–ДВТ», см. раздел 7 настоящего  РЭ.  При этом температура в месте нахождения электронного блока не должна превышать плюс 50 °С.

9.7.3 Определение абсолютной погрешности датчика при измерении температуры

9.7.3.1 Абсолютную погрешность прибора при измерении температуры следует определять в пяти точках – минус 40; 0; плюс 30; плюс 70; плюс 100 °С.

9.7.3.2 Установить датчик в камеру тепла и холода.

9.7.3.3 Устанавливать в камере тепла и холода поочередно температуру, соответствующую поверяемой точке с пределами допускаемых погрешностей ±0,5 °С.

9.7.3.4 Выдерживать при заданной температуре датчик в течение 30 мин, после чего считать с ПК (см. п. 7.3.5) значение температуры ti, °С.

Одновременно с помощью лабораторного термометра типа ТЛ–4 следует произвести отсчёт температуры в камере тепла и холода,  tэi, °С.

9.7.3.5 Рассчитать абсолютную погрешность измерения температуры в каждой поверяемой точке по формуле (1):

Іδ tІ =  Іti  –  tэiІ                  (1),

где:

δ t  – абсолютная погрешность измерителя, °C;

ti   – значение температуры по ПК (см. п. 7.3.5), °С. Используется значение с большим отклонением от tэi;

tэi – значение температуры по лабораторному термометру ТЛ–4, °С.

9.7.4 Определение абсолютной погрешности датчика  при измерении относительной влажности.

9.7.4.1 Абсолютную погрешность прибора при измерении относительной влажности следует определять в пяти точках –  2, 20, 40, 60, 95 % относительной  влажности.

9.7.4.2 Установить датчик в рабочую камеру эталонного генератора «Родник–2».

Примечание – Допускается при эксплуатации  проводить проверку прибора с использованием солей в соответствии с приложением З.

9.7.4.3 Установить в рабочей камере генератора «Родник–2» температуру, равную (20±2) °С.

9.7.4.4 Устанавливать в рабочей камере генератора «Родник–2» поочередно следующие значения относительной влажности Ψэ  – 2, 20, 40, 60, 95 % с пределами допускаемых погрешностей ±2,0 %.

9.7.4.5 Выдерживать  датчик при  заданном  значении  относительной  влажности  в течение  30 мин, после чего считать с ПК (см. п. 7.3.5) значение относительной влажности Ψi, %.

9.7.4.6 Рассчитать абсолютную погрешность измерения относительной влажности в каждой поверяемой точке по формуле (2):

ІδΨІ = ІΨi –  ΨэІ                         (2),

где:  δΨ     –  абсолютная погрешность датчика, %;

Ψi   –  значение относительной влажности по ПК, %. Используется значение с большим отклонением от Ψэi;

Ψэi   –  значение относительной влажности эталонного генератора, %.

9.8 Оформление результатов поверки

9.8.1 Положительные результаты поверки оформляют свидетельством о поверке в соответствии с ПР 50.2.006–94.

9.8.2 Отрицательные результаты поверки оформляют извещением о непригодности к применению в соответствии с ПР 50.2.006–94.

10 ЮСТИРОВКА

10.1 Юстировка прибора производится для уменьшения основной абсолютной погрешности измерений, см. таблицу 1 настоящего РЭ, а также периодически для компенсации временного дрейфа характеристики ЧЭВТ.

10.2 Порядок проведения юстировки прибора  приведен в приложении Д.

10.3 Рекомендации по практическому использованию солей для проверки прибора приведены в приложении З.

11   УКАЗАНИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

11.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур прибор в транспортной таре необходимо выдержать в нормальных  условиях  не менее  6 часов.

11.2 Техническая эксплуатация (использование) прибора должна осуществляться в соответствии с настоящим РЭ.

11.3 ВНИМАНИЕ! Не допускается воздействие на ЧЭВТ агрессивных газов, конденсации влаги. Всё это может привести к безвозвратному ухудшению параметров сенсора и датчика в целом.

Длительное нахождение прибора при высокой относительной влажности может привести к дрейфу его характеристик и ухудшению точности измерений.

В этом случае рекомендуется – снять ЧЭВТ с датчика и выполнить операцию по восстановлению параметров ЧЭВТ:

– выдержать  ЧЭВТ при   температуре   плюс 100+5 ºС  и относительной влажности  0÷5 % в течение 10 часов;

– выдержать ЧЭВТ при температуре плюс 20÷30 ºС и относительной влажности (75±5) % в течение 12 часов.

– произвести юстировку прибора.

Примечание – Температурной обработке следует подвергать только ЧЭВТ.

12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

12.1 Периодически, но не реже 1 раза в месяц, необходимо проводить визуальный осмотр прибора, обращая внимание на:

– обеспечение крепления на объекте эксплуатации;

– обеспечение качества электрических соединений;

– отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов.

12.2 При наличии обнаруженных недостатков произвести  их устранение.

12.3 ЧЭВТ снабжен защитным колпачком, предотвращающем попадание на него капель влаги, масла и других жидкостей, а также пыли. Диаметр пор колпачка – 40 мкм.

Периодически необходимо снимать с прибора и прочищать защитный колпачок в струе воды или сжатого газа с последующей сушкой в камере при температуре не менее 100 ºС и в течение не менее 20 минут.

ВНИМАНИЕ! Налёт масел и грязи на защитном колпачке может привести к ошибочным измерениям, поэтому в случае, когда колпачок очистить невозможно,  его необходимо заменить.

12.4. В случае выхода ЧЭВТ из строя, его можно заменить на аналогичный. Для замены ЧЭВТ необходимо снять переднюю панель, отсоединить выводы ЧЭВТ от винтового разъёма, снять защитный колпачок, вынуть ЧЭВТ с выводами со стороны колпачка, снять силиконовую заглушку.

Установку нового ЧЭВТ необходимо производить в обратном порядке.

После замены ЧЭВТ, провести проверку абсолютной погрешности относительной влажности и температуры в соответствии с п.п. 7.7.2–7.7.4 и, при необходимости, провести юстировку в соответствии с приложениями Е и З.

12.5 Периодически, через 3–6 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации, необходимо контролировать точность показаний прибора.

Рекомендуется использовать для этого набор солей. Методика контроля с использованием солей приведена в приложении З.

В случае превышения погрешности, указанной в п. 2.5 настоящего РЭ, необходимо провести юстировку  прибора в соответствии с приложением Е.

12.6 Ремонт прибора выполняется предприятием–изготовителем или специализированными предприятиями (лабораториями).

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

13.1 Прибор может транспортироваться всеми видами транспорта при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс  50 оС и относительной влажности  до 80 %.

13.2 Прибор должен транспортироваться только в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

14 ПРАВИЛА   ХРАНЕНИЯ

14.1 Прибор должен храниться в закрытом отапливаемом помещении  с естественной  вентиляцией  при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 50 оС и относительной влажности  20 …60 %.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию материалов прибора.

14.2 Прибор должен храниться только в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

15 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

15.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие  датчика относительной влажности и температуры ДВТ–03.Е требованиям настоящих технических условий ТУ 4211–027–57200730–2011 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем  РЭ.

15.2 Гарантийный срок эксплуатации датчика  относительной влажности и температуры ДВТ–03.Е – 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии данных о продаже – со дня изготовления.

15.3 В течение гарантийного срока эксплуатации  предприятие–изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или замену изделия в случае выхода из строя при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Бесплатная гарантия не распространяется на случаи выхода прибора из строя по причине его неправильной эксплуатации.

16 СВИДЕТЕЛЬСТВО   ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Датчик влажности и температуры

ДВТ–03.Е – ___  – _______  – _____  – _____  – ______

зав. номер _______ упакован в НПК «РЭЛСИБ»   согласно требованиям, предусмотренным в действующей   технической  документации.

_______________    ____________     ________________

(должность)                   (личная подпись)        (расшифровка подписи)

______________________

(год, месяц, число)

###### 17 СВИДЕТЕЛЬСТВО   О     ПРИЕМКЕ

Датчик влажности и температуры

ДВТ–03.Е – ___  – _______  – _____  – _____  – ______

зав номер _______  изготовлен  и принят  в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей  технической документации и  признан  годным   для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П.       _________________        ___________________

(личная  подпись)                   (расшифровка  подписи)

______________________

( год, месяц, число)

*     *     *     *     *

Примечание – В разделах «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ», «СВИДЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ» и «ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ» необходимо указывать – исполнение по точности измерения, дополнительные опции, конструктивное исполнение, длину  зонда и длину присоединительного кабеля.

Приложение  А

(Обязательное)

Рекомендуемые условия применения  и эксплуатации

#### датчика  влажности и  температуры ДВТ–03.Е

1 – рекомендуемая зона применения (диапазон измерения относительной влажности  и температуры);

2 – зона применения в течение не более 50 ч. (максимально–допустимые условия  эксплуатации)

Приложение  Б

(Обязательное)

Условное обозначение   датчика

влажности и температуры  ДВТ–03.Е

ДВТ–03.Е–Х–ХХХ– ХХ – ХХX –XX

Датчик влажности

и температуры  ДВТ–03.Е

исполнение по точности измерения:

– 1 – повышенной точности;

– 2 – нормальной точности;

дополнительные опции:

– Р – двухпозиционное регулирование;

– А – электронный архив;

– И – ж/к индикатор с индикацией текущего

времени и показаний;

конструктивное  исполнение:

–  Н1, Н2  – настенное;

–  К 1, К2  – канальное;

–  У – уличное;

L – длина зонда, мм , (для конструктивного

исполнения Н2; К1 и К2);

l   – длина присоединительного кабеля, м,

(для конструктивного исполнения Н2)

Пример записи датчика при заказе:

«Датчик влажности и температуры ДВТ–03.Е повышенной точности, с двухпозиционным регулированием, электронным архивом и индикацией, настенного исполнения Н2, с длиной зонда 40 мм  и длиной кабеля  1,0 м   –

Датчик  ДВТ–03.Е–1–РАИ–Н2–40–1,0»

Приложение  В

(Обязательное)

1 Конструктивные исполнения и

условные обозначения датчика

влажности и температуры  ДВТ–03.Е

Настенное исполнение – Н1

Продолжение  приложения   В

|  | L = 40; 80; 120 мм l = 0,5; 1,0 м |
| --- | --- |

Настенное   исполнение – Н2

| L = 80; 200; 300 мм Канальное исполнение – К1 | L = 40; 80; 120 мм Канальное исполнение – К2 |
| --- | --- |

Продолжение  приложения   В

Уличное исполнение  – У

2 Аксессуары  к прибору

2.1 Защитные фильтры

|  | Защитный фильтр Ф12 из нержавеющей стали |
| --- | --- |
|  | Защитный фильтр Ф18 из пористой бронзы |

2.2 Кронштейн для крепления прибора на стене

КД1–Н для  приборов ДВТ–03.Е

2.3 Переходник для установки датчика в генератор влажности  газа «Родник» – ПУД

| ПУД–12 | D = 12,0 мм |
| --- | --- |
| ПУД–18 | D = 18,0 мм |

2.4 Набор для юстировки в составе:

2.4.1 Набор солей LiCl,  MgCl2,  NaBr,  NaCl, KCl  и K2SO4  по 10 г в банках ёмкостью 40 мл, в зависимости от диаметра зонда.

| Набор под датчик Ф12 | Прибор при юстировке |
| --- | --- |

| Набор под датчик Ф18 | Прибор при юстировке |
| --- | --- |

2.5 Пипетка

Приложение Г

(Обязательное)

# Карта Мodbus–сервера

# датчика влажности и температуры  ДВТ–03.Е

| Наименование параметра | Адрес Modbus, Тип регистра | Колич–во регистров |
| --- | --- | --- |
| Общая информация о приборе |
| Название | 0х0000 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Версия ПО | 0х0002 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Серийный номер | 0х0004 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Внутренние сетевые параметры прибора |
| Сетевой адрес | 0х0010 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Скорость | 0х0012 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Чётность | 0х0014 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Пароль для ограничения полного доступа (6 символов) | 0х0086 (Holding Reg, ASCIIZ) | 3 |
| ДВТ–03RS.E – Настройка печати |
| TCP/IP: IPадрес устройства | 0х1000 (Holding Reg, DWORD) | 2 |
| TCP/IP: маска подсети | 0х1002 (Holding Reg, DWORD) | 2 |
| TCP/IP: шлюз | 0х1004 (Holding Reg, DWORD) | 2 |
| TCP/IP: DNS–сервер | 0х1006 (Holding t Reg, DWORD) | 2 |
| TCP/IP: разрешенный IP адрес для подключения (1) | 0х1050 (Holding Reg, DWORD) | 2 |
| TCP/IP: разрешенный IP адрес для подключения (2) | 0х1052 (Holding Reg, DWORD) | 2 |
| TCP/IP: разрешенный IP адрес для подключения (3) | 0х1054 (Holding Reg, DWORD) | 2 |
| E–mail – Клиент: SMTP–сервер | 0х1100 (Holding Reg, ASIIZ) | 10 |
| E–mail – Клиент: POP3–сервер | 0х1600 (Holding Reg, ASIIZ) | 10 |
| E–mail – Клиент: учётная запись | 0х1150 (Holding Reg, ASIIZ) | 10 |
| E–mail – Клиент: пароль | 0х1200 (Holding Reg, ASIIZ) | 10 |
| E–mail – Клиент: адрес отправителя | 0х1250 (Holding Reg, ASIIZ) | 15 |
| E–mail – Клиент: поле «От» (расширение) | 0х1300 (Holding Reg, ASIIZ) | 15 |
| E–mail – Клиент: адрес получателя 1 | 0х1350 (Holding Reg, ASIIZ) | 15 |
| E–mail – Клиент: адрес получателя 2 | 0х1400 (Holding Reg, ASIIZ) | 15 |
| E–mail – Клиент: адрес получателя 3 | 0х1450 (Holding Reg, ASIIZ) | 15 |
| E–mail – Клиент: период проверки почты, х10с | 0х15FF (Holding Reg, ASIIZ) | 1 |
| Синхронизация времени: NTP–сервер | 0х1500 (Holding Reg, ASIIZ) | 10 |
| Синхронизация времени: часовой пояс | 0х1550 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Синхронизация времени: период синхронизации, х10с | 0х1551 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Синхронизация времени: текущее время | 0х1552 (Input Reg, DWORD) | 2 |

Продолжение приложения Г

| Наименование параметра | Адрес Modbus, Тип регистра | Колич–во регистров |
| --- | --- | --- |

| Синхронизация времени: время синхронизировано | 0х0033 (Discrete inputs) |  |
| --- | --- | --- |
| Последний ответный ход | 0х1060 (Input Reg, Integer Val) | 1 |
| Выполнить команду | 0х1060 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| ДВТ–03RS.E – Работа с архивом |
| Режим архивации | 0х0330 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Интервал выборки данных, с | 0х0331 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Высылать архив по почте после завершения цикла | 0х0339 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Формат файла для отправки | 0х033А (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Процесс архивации | 0х0336 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Время начала архива | 0х0332 (Input Reg, DWORD) | 2 |
| Время окончания архива | 0х0334 (Input Reg, DWORD) | 2 |
| Процент заполнения архива | 0х0337 (Input Reg, Integer Val) | 1 |
| Ошибка при работе с энергонезависимой памятью | 0х0034 (Discrete inputs) |  |
| Выполнить команду | 0х0338 (Input Reg, Integer Val) | 1 |
| ДВТ–03RS.E – Настройки оповещений почтовым клиентам |
| Канал относительной влажности: верхняя граница | 0х1011 (Holding Reg, Float Val) | 2 |
| Канал относительной влажности: нижняя граница | 0х1013 (Holding Reg, Float Val) | 2 |
| Канал относительной влажности: гистерезис | 0х1015 (Holding Reg, Float Val) | 2 |
| Канал относительной влажности: количество сообщений в сутки | 0х1017 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Канал относительной влажности: сообщений отправлено за сутки | 0х1018 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Канал температуры: верхняя граница | 0х1021 (Holding Reg, Float Val) | 2 |
| Канал температуры: нижняя граница | 0х1023 (Holding Reg, Float Val) | 2 |
| Канал температуры: гистерезис | 0х1025 (Holding Reg, Float Val) | 2 |
| Канал температуры: количество сообщений в сутки | 0х1027 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Канал температуры: сообщений отправлено за сутки | 0х1028 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Канал точки росы: верхняя граница | 0х1031 (Holding Reg, Float Val) | 2 |
| Канал точки росы: нижняя граница | 0х1033 (Holding Reg, Float Val) | 2 |
| Канал точки росы: гистерезис | 0х1035 (Holding Reg, Float Val) | 2 |

Продолжение приложения Г

| Наименование параметра | Адрес Modbus, Тип регистра | Колич–во регистров |
| --- | --- | --- |

| Канал точки росы: количество сообщений в сутки | 0х1037 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| --- | --- | --- |
| Канал точки росы: сообщений отправлено за сутки | 0х1038 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| ДВТ–03.RS – Датчик температуры и влажности |
| Относительная влажность, RH% | 0х0016 (Input Reg, FIoat Val) | 2 |
| Температура, град. С | 0х0022 (Input Reg, FIoat Val) | 2 |
| Температура точки росы, град. С | 0х0024 (Input Reg, FIoat Val) | 2 |
| Режим нагрева | 0х0026 (Discrete inputs ) |  |
| Ошибка датчика | 0х0028 (Discrete inputs) |  |
| ДВТ–03.RS – Юстировочные параметры ДВТ |
| Относительная влажность, RH% (без коррекции) | 0х0014 (Input Reg, FIoat Val) | 2 |
| Температура, град. С (без коррекции) | 0х0020 (Input Reg, FIoat Val) | 2 |
| Относительная влажность, RH% (без юстировки) | 0х0012 (Input Reg, FIoat Val) | 2 |
| Температура, град. С (без юстировки) | 0х0018 (Input Reg, FIoat Val) | 2 |
| Характеристика ДВТ – Относит. влажность: ист. значение в т.1 | 0х0044 (Holding Reg, FIoat Val) | 2 |
| Характеристика ДВТ – Относит. влажность: изм. значение в т.1 | 0х0046 (Holding Reg, FIoat Val) | 2 |
| Характеристика ДВТ – Относит. влажность: ист. значение в т.2 | 0х0048 (Holding Reg, FIoat Val) | 2 |
| Характеристика ДВТ – Относит. влажность: изм. значение в т.2 | 0х0050 (Holding Reg, FIoat Val) | 2 |
| Характеристика ДВТ – Температура: ист. значение в т.1 | 0х0052 (Holding Reg, FIoat Val) | 2 |
| Характеристика ДВТ – Температура: изм. значение в т.1 | 0х0054 (Holding Reg, FIoat Val) | 2 |
| Характеристика ДВТ – Температура: ист. значение в т.2 | 0х0056 (Holding Reg, FIoat Val) | 2 |
| Характеристика ДВТ – Температура: изм. значение в т.2 | 0х0058 (Holding Reg, FIoat Val) | 2 |
| ДВТ–03.RS.P – Настройки регулятора |
| Реле 1: Регулирование по каналу влажности | 0х0300 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Реле 1: Инвертировать состояние реле | 0х0303 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Реле 1: Верхняя уставка (выключение), RH% | 0х0310 (Holding Reg, FIoat Val) | 2 |

Продолжение приложения Г

| Наименование параметра | Адрес Modbus, Тип регистра | Колич–во регистров |
| --- | --- | --- |
| Реле 1: Нижняя уставка (включение), RH% | 0х0312 (Holding Reg, FIoat Val) | 2 |
| Реле 1: Состояние реле (RH) | 0х002А (Discrete inputs ) |  |
| Реле 1: Принудительное включение симистора (RH) | 0х0320 (Holding Reg, FIoat Val) | 1 |
| Реле 2: Регулирование по каналу температуры | 0х0301 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Реле 2: Инвертировать состояние реле | 0х0302 (Holding Reg, Integer Val) | 1 |
| Реле 2: Верхняя уставка (выключение) | 0х0314 (Holding Reg, FIoat Val) | 2 |
| Реле 2: Нижняя уставка (включение) | 0х0316 (Holding Reg, FIoat Val) | 2 |
| Реле 2 : Состояние реле | 0х002С (Discrete inputs ) |  |
| Реле 2: Принудительное включение симистора | 0х0321 (Holding Reg, FIoat Val) | 1 |

Приложение  Д

Заводские установки сетевых параметров

датчика  влажности и температуры ДВТ–03.Е

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Сетевой адрес | 247 |
| Скорость обмена | 9600 бит/с |
| Контроль по четности | Режим с проверкой бита чётности |
| Период опроса датчика | 1 с |
| IP адрес | 192.168.0.254 |
| Маска подсети | 255.255.255.0 |
| Шлюз | 192.168.0.1 |

Восстановление заводских установок сетевых параметров датчика  используется для восстановления связи между компьютером и прибором при утере информации о сетевых параметрах, установленных в приборе.

Для восстановления заводских установок сетевых параметров прибора необходимо выполнить следующие действия:

– отключить питание прибора;

– аккуратно открыть корпус прибора;

– установить перемычку SW1 в положение «Замкнуто», в соответствии с приложением В.

– включить питание, не закрывая корпус прибора;

– отключить питание прибора;

– снять перемычку и закрыть корпус прибора;

– подключить питание прибора и запустить программу ПО «Конфигуратор ДВТ–03»;

– установить значения по умолчанию, кнопка «Заводские  сетевые  параметры прибора», сетевых параметров программы в окне «Установка параметров программы» в соответствии с рисунком 2;

– нажать кнопку «Соединиться» и проверить наличие связи с прибором.

Примечание –  Перемычка SW1 служит для сброса настроек устройства в значения по умолчанию (заводским). Сброс осуществляется, путем установки SW1 перед подачей питания. В подтверждение данного факта появляется периодическое мерцание светодиода зелёного цвета со скважностью  2.

Приложение Е

(Обязательное)

Методика юстировки  датчика  влажности и температуры   ДВТ–03.Е

1 Юстировка  канала температуры

1.1 Выбрать  меню “Юстировка” в окне Конфигуратор–ДВТ–03.RS в соответствии с рисунком Д.1.

Рисунок Д.1

1.2 Установить зонд датчика в камеру с контролируемой образцовым прибором температурой от плюс 15 до плюс 25 °С.

1.3 Выдержать зонд датчика в камере в течение 30 мин.

Нажать кнопку «Прочесть текущее состояние датчика». Указать точное значение в соответствующем поле, нажать  кнопку «Записать точку 1».

Аналогично  действия для  второй  точки.

2 Юстировка  канала влажности аналогично юстировке температуры.

Приложение Ж

(Обязательное)

#### Схема подключения датчика влажности и

#### температуры ДВТ–03.Е  на  месте эксплуатации.

Приложение З

(Рекомендуемое)

Рекомендации по практическому использованию

солей для проверки датчика  влажности и температуры    ДВТ–03.Е

| Соли | Относительная влажность (%) и оценка доверительных интервалов абсолютной погрешности (при Р=0,9) над насыщенными водными растворами солей при t, ºС |
| --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| LiCl | 18,6±0,1 | 14,5±0,2 | 12,0±0,1 | 11,9±0,1 | 11,5±0,1 | 11,0±0,1 | 11,0±0,1 |
| MgCl2 | 34,0±0,2 | 33,6±0,2 | 33,0±0,1 | 32,5±0,1 | 31,6±0,1 | 30,5±0,1 | 29,4±0,1 |
| NaBr | 66,8±0,2 | 62,8±0,2 | 59,4±0,2 | 57,6±0,2 | 53,2±0,1 | – | – |
| NaCl | 76,2±0,2 | 75,9±0,2 | 75,6±0,3 | 75,3±0,2 | 75,3±0,2 | 74,8±0,2 | 74,5±0,2 |
| KCl | 88,2±0,3 | 86,7±0,3 | 85,3±0,3 | 83,6±0,3 | 83,6±0,3 | 81,4±0,2 | 80,0±0,2 |
| K2SO4 | 99,6±0,3 | 98,3±0,3 | 97,5±0,4 | 97,2±0,3 | 97,2±0,3 | 97,0±0,2 | – |

1 Из набора для юстировки взять банку с нужной солью, открыть крышку, при помощи пипетки смочить соль дистиллированной водой.

2 Снять с датчика защитный колпачок.

Вкрутить банку с поверочной солью вместо защитного колпачка.

ВНИМАНИЕ! Раствор соли (соль) не должен попадать на датчик.

Соединение должно быть герметично, чтобы исключить «разбавление» паровоздушной смеси внутри банки окружающим воздухом.

3 ВНИМАНИЕ! В месте нахождения датчика не должно быть сквозняков, а температура окружающего воздуха должна быть стабильной.

Необходимо дождаться установления показаний.

Время установления равновесия может достигать нескольких часов.

4 Точность метода зависит от следующих факторов:

а) отсутствие градиентов температуры в системе "банка – датчик" и ее стабильность в процессе измерений;

б) герметичность системы.

5 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется  использовать соль К2S04  на время более 1 часа.