ОКП 43 1100 R НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» ДАТЧИКИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ и ТЕМПЕРАТУРЫ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ДВТ–02 и ДВТ–02м Руководство по эксплуатации РЭЛС.421262.006 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления и изучения основных технических характеристик, гарантий предприятия–изготовителя и условий  эксплуатации  датчиков относительной влажности и температуры микропроцессорных ДВТ–02 и ДВТ–02м (далее – датчик).

Перед установкой датчика в изделие электротехническое (аппаратуру,  оборудование технологическое и т. п.) необходимо внимательно ознакомиться  с настоящим паспортом.

При покупке  датчика необходимо проверить:

– комплектность;

– отсутствие механических повреждений;

– наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне  предприятия–изготови–теля и торгующей организации.

Рекомендуемые условия применения датчика приведены в приложении А.

Условное обозначение датчика приведено в приложении Б.

1 НАЗНАЧЕНИЕ   ИЗДЕЛИЯ

1.1 Датчик относительной  влажности и температуры микропроцессорный ДВТ–02 предназначен для контроля и регулирования относительной влажности и температуры  воздуха и неагрессивных газов.

1.2 Датчик относительной  влажности и температуры микропроцессорный ДВТ–02м предназначен для использования там, где в воздухе могут присутствовать агрессивные вещества, а также возможна кратковременная конденсация влаги. Например, датчик ДВТ–02м можно применять в растойных шкафах, камерах сушки древесины и т.д.

1.3 Датчики выпускаются в конструктивных исполнениях – настенное, канальное, комнатное и уличное.

Внешний вид, конструктивные исполнения и габаритные размеры датчиков и аксессуаров к ним приведены в приложении В и на рисунке 1.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон напряжения питания – от 8 до 36 В.

2.2  Количество унифицированных токовых выходов  от  4 до 20 мА  – 2.

2.3 Диапазон преобразования сигнала, в зависимости от конструктивного исполнения, –  в соответствии с таблицей 1.

2.4 Рабочий диапазон  канала измерения относительной влажности – в соответствии с таблицей 1.

ВНИМАНИЕ!  Не допускается конденсация влаги на чувствительном элементе датчика (кроме  датчика ДВТ–02м).

2.5 Погрешность  преобразования относительной             влажности – не более  ( 3,0 %.

2.6 Рабочий диапазон  канала измерения температуры – в соответствии с таблицей 1.

Примечание – Допускается кратковременный нагрев чувствительного  элемента датчика до плюс 125 °С.

2.7 Погрешность  преобразования  температуры – не более  ( 1,0 °С.

Таблица 1

| Канал измерения | Конструктивное исполнение |
| --- | --- |
|  | К1; К2 | Н1; Н2; У | КМ |
| 1 Температуры – Диапазон преобразования сигнала 4 … 20 мА | – 40… + 85°С | – 40…+ 50°С | 0…+ 50°С |
| Рабочий диапазон измерения | – 40… + 85°С* | – 40…+ 50°С | 0…+ 50°С |
| 2 Относительной влажности – Диапазон преобразования сигнала 4 … 20 мА | 0 … 100 % | 0 … 100 % | 0 … 100 % |
| Рабочий диапазон измерения | 0 … 98 % | 0 … 98 % | 0 … 98 % |
| * – только для первичного преобразователя; для вторичного преобразователя (электронного блока) – –40 … +50 °С. |

2.8 Постоянная времени измерения относительной влажности – 0,5 мин.

2.9 Постоянная  времени измерения температуры – 2,0 мин.

2.10 Максимальное сопротивление нагрузки

– 1,0 кОм.

2.11 Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч.

2.12 Средний срок службы  – 3 года.

2.13 Масса датчика  –  не более 90 г.

| Настенное исполнение – Н1 | Настенное исполнение – Н2 |
| --- | --- |

| Канальное исполнение – К1 | Канальное исполнение – К2 |
| --- | --- |

Комнатное  исполнение – КМ

Уличное  исполнение – У

Рисунок 1 – Датчик относительной влажности и

температуры микропроцессорный ДВТ–02

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки  датчика в соответствии с  таблицей  2.

Таблица  2

| Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол., шт |
| --- | --- | --- |
| 1 Датчик относительной влажности и температуры микропроцессорный ДВТ–02 | РЭЛС.421262.006 | 1 |
| 2 Тара потребительская | РЭЛС.323229.007 | 1 |
| 3 Тара транспортная | РЭЛС.321231.007 | см. прим. |
| 4 Руководство по эксплуатации | РЭЛС.421262.006 РЭ | 1 |
| Аксессуары дополнительно (по заявке Заказчика): |
| Колпачок защитный | Ф12 мм из нержавеющей стали |
|  | Ф18 мм из пористой бронзы |
| Кронштейн КД–Н – для крепления датчика на стене (для конструктивного исполнения Н1 и Н2) | РЭЛС.745423.007 |
| Переходник для установки датчика в генератор влажности газа «Родник» | – ПУД–12 Ф12 мм (РЭЛС.301522.007) |
|  | – ПУД–18 Ф18 мм (РЭЛС.301522.008) |
| Набор для юстировки | см. Приложение В |
| Примечание – Поставка датчика в транспортной таре в зависимости от количества датчиков и по заявке Заказчика. |

4 УКАЗАНИЕ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По способу защиты от поражения электрическим током датчик  выполнен как  изделие III класса  по ГОСТ 12.2.007.0–75.

4.2 По степени защиты от проникновения внешних предметов и воды датчик выполнен по ГОСТ 14254–96, в соответствии с таблицей  3.

Таблица 3

| Конструктивное исполнение | Датчик | Сенсор |
| --- | --- | --- |
| Настенное Н1 и Н2 | IP65 | IP50 |
| Канальное К1 и К2 | IP65 | IP50 |
| Комнатное КМ | IP40 | IP40 |
| Уличное У | IP65 | IP53 |

4.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на внутренние электро– и радиоэлементы датчика.

4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ  эксплуатация датчика в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр.

4.5 Техническая эксплуатация и обслуживание  датчика должны производиться только квалифицированными специалистами,  и изучившими настоящее РЭ.

5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО НАЗНАЧЕНИЮ

5.1 Открутить 2 винта и снять верхнюю крышку датчика.

5.2 Установить датчик, в зависимости от конструктивного исполнения, на месте эксплуатации.

5.3 Произвести подключение датчика в соответствии с приложением Г.

5.4 ВНИМАНИЕ! При измерении относительной влажности обязательно подключать канал датчика температуры.

5.5 ВНИМАНИЕ! Не допускается конденсация влаги на сенсоре датчика ДВТ–02 (кроме ДВТ–02м).

6   УКАЗАНИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур датчик в транспортной таре необходимо выдержать в нормальных  условиях  не менее  6 часов.

6.2 Техническая эксплуатация (использование) датчика должна осуществляться в соответствии с настоящим РЭ.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Периодически, но не реже 1 раза в месяц, необходимо проводить визуальный осмотр датчика, обращая внимание на:

– обеспечение крепления на объекте эксплуатации;

– обеспечение контактов электрических соединений;

– отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов.

7.2 При наличии обнаруженных недостатков произвести  их устранение.

7.3 В случае запыления защитного колпачка, его необходимо аккуратно отвинтить, промыть дистиллированной водой и продуть сжатым воздухом.

ВНИМАНИЕ! Налёт масел и грязи на защитном колпачке может привести к ошибочным измерениям, поэтому в случае, когда колпачок очистить невозможно,  его необходимо заменить.

7.4 Ремонт датчика выполняется предприятием–изготовителем или специализированными предприятиями (лабораториями).

7.5  ЮСТИРОВКА

7.5.1 Первичная юстировка датчика производится на предприятии–изготовителе.

7.5.2  Юстировка датчика должна производиться квалифицированными специалистами в случае несоответствия допускаемой основной погрешности измерения входных параметров установленным значениям.

7.5.3 Порядок проведения юстировки датчика  приведен в приложении  Д.

7.5.4 Рекомендации по практическому использованию солей для проверки датчика приведены в приложении Е.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1 Датчик может транспортироваться всеми видами транспорта при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс  50 оС и относительной влажности  до 80 %.

8.2 Датчик должен транспортироваться только в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

9 ПРАВИЛА   ХРАНЕНИЯ

9.1 Датчик должен храниться в закрытом отапливаемом помещении  с естественной  вентиляцией  при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50 оС и относительной влажности до 80 %.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию материалов датчика.

9.2 Датчик должен храниться только в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

10 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие  датчика относительной влажности и температуры микропроцессорного  ДВТ–02 требованиям настоящего РЭ при соблюдении потребителем  правил   транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем  РЭ.

10.2  Гарантийный срок эксплуатации датчика  –

12 месяцев со дня продажи, при отсутствии данных о продаже – со дня изготовления.

10.3 В течение гарантийного срока эксплуатации  предприятие–изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или замену изделия в случае выхода из строя при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Бесплатная гарантия не распространяется на случаи выхода датчика из строя по причине его неправильной эксплуатации.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО   ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Датчик относительной влажности

и температуры микропроцессорный

ДВТ–02__ – ____ –  L______ – l______

зав. номер _______ упакован в НПК «РЭЛСИБ»   согласно  требованиям, предусмотренным в действующей   технической  документации.

_______________    ____________     ________________

(должность)                   (личная подпись)        (расшифровка подписи)

______________________

(год, месяц, число)

###### 12 СВИДЕТЕЛЬСТВО   О     ПРИЕМКЕ

Датчик относительной влажности

и температуры микропроцессорный

ДВТ–02__ – ____ –  L______ – l______

зав номер _______  изготовлен  и принят  в соответствии  с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей  технической документации и  признан  годным   для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П.       _________________        ___________________

(личная  подпись)                   (расшифровка  подписи)

______________________

( год, месяц, число)

Примечание – В разделах «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ», «СВИДЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ» и «ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ» необходимо указывать тип датчика,  конструктивное исполнение, длину зонда и длину присоединительного кабеля.

Приложение  А

Рекомендуемые условия применения

#### датчика относительной влажности и

температуры микропроцессорного ДВТ–02 и ДВТ–02м

Приложение  Б

Условное обозначение

датчика относительной влажности и температуры

микропроцессорного ДВТ–02 и ДВТ–02м

ДВТ–02 _– ХХ –  LХX – lXX

Датчик относительной

влажности и температуры

микропроцессорный ДВТ–02

или ДВТ–02м

конструктивное  исполнение:

Н1 или Н2  – настенное;

К 1 или К2  – канальное;

КМ – комнатное;

У – уличное

L – длина зонда, мм , (для конструктивного

исполнения Н2, К1 и К2);

l   – длина присоединительного кабеля, м,

(для конструктивного исполнения Н2);

Пример записи датчика при заказе:

«Датчик относительной влажности и температуры микропроцессорный ДВТ–02, настенного исполнения Н2, с длиной зонда  60 мм  и длиной кабеля  2,0 м   –

ДВТ–02–Н2–L60–l2,0»

Приложение  В

Конструктивные исполнения и

условные обозначения датчика относительной

влажности и температуры  микропроцессорного

ДВТ–02 и ДВТ–02м

| D = 12,0; 18,0 мм Настенное исполнение – Н1 | L = 60; 120 мм l = 1,0; 2,0; 4,0 м Настенное исполнение – Н2 |
| --- | --- |

Продолжение  приложения   В

| L = 80; 200; 300 мм Канальное исполнение – К1 | L = 40; 80; 120 мм Канальное исполнение – К2 |
| --- | --- |

Комнатное  исполнение  – КМ

Продолжение  приложения   В

Исполнение  уличное  – У

Продолжение  приложения   В

Аксессуары  к датчикам

1 Защитные фильтры

|  | Защитный фильтр Ф12 из нержавеющей стали |
| --- | --- |
|  | Защитный фильтр Ф18 из пористой бронзы |

2 Кронштейн  для крепления датчика на стене КД–Н

3 Переходник для установки датчика в генератор влажности  газа «Родник» – ПУД

| ПУД–12 | D = 12,0 мм |
| --- | --- |
| ПУД–18 | D = 18,0 мм |

4 Набор для юстировки в составе:

4.1 Набор солей LiCl,  MgCl2,  NaBr,  NaCl, KCl  и K2SO4  по 10 г в банках ёмкостью 40 мл со сменной крышкой.

|  | Крышка сменная под датчик с Ф 12,0 мм |
| --- | --- |
|  | Крышка сменная под датчик с Ф 18,0 мм |

4.2 Пипетка

Приложение Г

#### Схема подключения датчика относительной влажности и

#### температуры микропроцессорного ДВТ–02

#### на  месте эксплуатации.

Приложение Д

Методика юстировки  датчика относительной влажности и температуры   микропроцессорного ДВТ–02

1Общие положения

1.1 Юстировка  датчика осуществляется:

– при  открытой  крышке корпуса,

– при включенном в измерительную схему датчике, в соответствии с рисунком Д.1;

– замыканием контактов разъёма J1 при юстировке относительной влажности  или  J2  при  юстировке  температуры  на плате датчика  (см. рис. Д.2).

Внимание! Юстируемый  параметр датчик определяет автоматически!

мА – миллиамперметр, класс точности 0,5;

Rн – сопротивление нагрузки не более 1,0 кОм .

Рисунок Д.1

2 Юстировка температуры

2.1.1 Установить в камере тепла значение температуры    близкое  к  0 ºС.

2.1.2 Выдержать датчик в камере  в течение (2…5) мин и добиться устойчивых показаний температуры датчика на измерительном приборе.

2.1.3  Замкнуть контакты  разъёма J2  (см. рис. Д2).

2.1.4 На измерительном приборе происходит циклическое уменьшение–увеличение юстировочного значения температуры.

При совпадении показаний температуры на измерительном приборе и в камере тепла разомкнуть контакты разъёма J2 (см. рис. Д.2).

J1 – разъём юстировки относительной влажности;

J2 – разъём юстировки температуры.

Рисунок Д.2

2.1.5 Установить в камере тепла значение температуры  плюс 80 ºС.

2.1.6 Повторить операции по п.п. 2.1.2– 2.1.4  настоящей методики.

3  Проверка юстировки температуры

3.1 Установить в камере тепла значение температуры близкое к 0 °С.

3.2 Выдержать датчик в камере  в течение (30…60) мин и добиться устойчивых показаний температуры датчика на измерительном приборе с токовым входом.

3.3 Проверить показания датчика.

При несоответствии датчика требованиям п. 2.1.4 повторить операции по п.п. 2.1.1–2.1.4  настоящей методики.

3.4 Установить  в камере тепла значение температуры плюс 80 ºС.

3.5 Повторить операции по п.п. 3.2–3.4  настоящей методики

4  Юстировка относительной влажности

4.1 Юстировка нижней границы относительной

влажности Н(0).

4.1.1 Установить в камере влажности значение относительной влажности  близкое к  0 % (допустимое  значение от 1 до 15 %).

4.1.2 Выдержать датчик в камере в течение  30…60 мин и добиться устойчивых показаний относительной влажности датчика  на измерительном приборе с токовым входом.

4.1.3  Замкнуть контакты  разъёма J1  (см. рис. Д.2).

4.1.4 На измерительном приборе происходит циклическое уменьшение–увеличение юстировочного значения относительной влажности.

При совпадении показаний относительной влажности на измерительном приборе и в камере влажности разомкнуть контакты разъёма J1 (см. рис. Д.2).

4.2 Юстировка наклона кривой относительной

влажности К(Н)

4.2.1 Установить в камере влажности значение относительной влажности  в диапазоне  70…90 %.

4.2.2 Выдержать датчик в камере в течение 30…60 мин и добиться устойчивых показаний относительной влажности датчика на измерительном приборе с токовым входом.

4.2.3  Замкнуть контакты разъёма J1 (см. рис. Д.2).

4.2.4 Повторить операцию по п. 4.1.4 настоящей методики.

5 Проверка юстировки относительной влажности

5.1 Установить в камере влажности значение относительной влажности  близкое к  0 %.

5.2 Выдержать датчик в камере в течение (30…60) мин и  добиться устойчивых показаний относительной влажности датчика на измерительном приборе с токовым входом.

5.3 Проверить показания датчика.

5.4 Установить в камере влажности значение относительной влажности  близкое к  90 %.

Повторить операции по п.п. 5.2–5.3 настоящей методики.

5.5 При  несоответствии датчика требованиям п. 4.1.4  повторить операции по п.п. 4.1.1–5.4  настоящей методики.

Приложение Е

Рекомендации по практическому использованию

солей для проверки датчика относительной влажности и температуры  микропроцессорного  ДВТ–02

| Соли | Относительная влажность (%) и оценка доверительных интервалов абсолютной погрешности (при Р=0,9) над насыщенными водными растворами солей при t, ºС |
| --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| LiCl | 18,6±0,1 | 14,5±0,2 | 12,0±0,1 | 11,9±0,1 | 11,5±0,1 | 11,0±0,1 | 11,0±0,1 |
| MgCl2 | 34,0±0,2 | 33,6±0,2 | 33,0±0,1 | 32,5±0,1 | 31,6±0,1 | 30,5±0,1 | 29,4±0,1 |
| NaBr | 66,8±0,2 | 62,8±0,2 | 59,4±0,2 | 57,6±0,2 | 53,2±0,1 | – | – |
| NaCl | 76,2±0,2 | 75,9±0,2 | 75,6±0,3 | 75,3±0,2 | 75,3±0,2 | 74,8±0,2 | 74,5±0,2 |
| KCl | 88,2±0,3 | 86,7±0,3 | 85,3±0,3 | 83,6±0,3 | 83,6±0,3 | 81,4±0,2 | 80,0±0,2 |
| K2SO4 | 99,6±0,3 | 98,3±0,3 | 97,5±0,4 | 97,2±0,3 | 97,2±0,3 | 97,0±0,2 | – |

1 Из набора для юстировки взять банку с нужной солью, открыть крышку, при помощи пипетки смочить соль дистиллированной водой.

Надеть на банку сменную крышку с необходимым диаметром  внутреннего отверстия.

2 Снять с датчика защитный колпачок.

Вкрутить банку с поверочной солью вместо защитного колпачка.

ВНИМАНИЕ! Раствор соли (соль) не должен попадать на датчик.

Соединение должно быть герметично, чтобы исключить "разбавление" паровоздушной смеси внутри банки окружающим воздухом.

3 ВНИМАНИЕ! В месте нахождения датчика не должно быть сквозняков, а температура окружающего воздуха должна быть стабильной.

Необходимо дождаться установления показаний.

Время установления равновесия может достигать нескольких часов.

4 Точность метода зависит от следующих факторов:

а) отсутствие градиентов температуры в системе "банка – датчик" и ее стабильность в процессе измерений;

б) герметичность системы.

5 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется  использовать соль К2S04 на время более 1 часа.