| 8.2 Термометры должны транспортироваться только в транспортной таре предприятия–изготовителя. 9 ХРАНЕНИЕ 9.1 Термометры следует хранить в отапливаемом помещении с естественной вентиляцией, при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 оС и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 250С. Воздух в помещении не должен содержать химически агрессивных примесей, вызывающих коррозию материалов термометров. 10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 10.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие термометра сопротивления типа ТСМ или ТСП требованиям ТУ 4211–021–57200730–2008 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. 10.2 Гарантийный срок эксплуатации термометра типа ТСМ или ТСП – 18 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию. 11 УКАЗАНИЯ ПО ПОВЕРКЕ Поверка термометров проводится по ГОСТ Р 8.624–2006. Межповерочный интервал – 2 года. 12 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ Термометры сопротивления ТС __. _ _ _ – Кл3–__ – _ _/–__0 …+ _ _0 °С зав. номер партии ___________ в количестве ____________ шт. упакованы в НПК «РЭЛСИБ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. ____________________ _____________________ ___________________________________ (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) ______________________ (год, месяц, число) 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Термометры сопротивления ТС __. _ _ _ – Кл3–__ – _ _/–_0 …+_ _ _0 °С зав. номер партии _________ в количестве ___________ шт. изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации. Начальник ОТК М. П. ________________________ ______________________________ (личная подпись) (расшифровка подписи) __________________________ ( год, месяц, число) Примечание – В разделах РЭ «Свидетельство об упаковывании» и «Свидетельство о приёмке» условное обозначение термометра необходимо указывать полностью. *********************************************************************************************************************** Приложение А Условное обозначение термометра ТСХ. Pt100 – Кл3–1 – В 3/ Ртд Тип термометра (ТСП; ТСМ и п/п) Условное обозначение номинальной статической характеристики (50М; 100М; Pt100; Pt1000; 50П или 100П) по ГОСТ Р 8.625–2006 или п/п Номер конструктивного исполнения (Кл3–1 или Кл3–2) Класс допуска В(С) по ГОСТ Р 8.625–2006* Схема соединения внутренних проводников (3)* Рабочий диапазон температур, °С * При использовании полупроводникового датчика ТС 1047 – проставлять прочерки. | ОКП 42 1100 Научно–производственная компания «РЭЛСИБ» ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ с клеммной головкой типа Т С в конструктивном исполнении Кл3 Руководство по эксплуатации РЭЛС.405212.013 РЭ Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения основных технических характеристик, эксплуатации и гарантий изготовителя термометров с клеммной головкой ТСМ, ТСП и ТС.п/п (далее – термометр). Перед установкой термометра в электротехническое изделие, технологическое оборудование и т. п. необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом. Термометр выполнен в климатическом исполнении УХЛ3.1 по ГОСТ 15150–69. Условное обозначение термометра приведено в приложении А. При покупке термометра необходимо проверить: – комплектность; – отсутствие механических повреждений; – наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне предприятия–изготовителя и (или) торгующей организации. 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ Термометры предназначены для измерения температуры окружающей среды в производственных и офисных помещениях: – в конструктивном исполнении Кл3–1 – для наружной установки; – в конструктивном исполнении Кл3–2 – для установки на стенах и потолке. 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1 Диапазон рабочих температур, НСХ, пределы допускаемых отклонений, схема соединений и номинальный измерительный ток – в соответствии с таблицей 1*. Таблица 1 Конструктивное исполнение ТСХ.Х–Кл3–1 ТСХ.Х–Кл3–2 Диапазон рабочих температур, °С –50 …+80 –50 …+50 Номинальная статическая характеристика 50М; 100М; 50П; 100П; Pt100; Pt1000 п/п 50М; Pt100; Pt1000 п/п Пределы допускаемых отклонений класс В ±2 °С 50М – класс С; Pt100; Pt1000 – класс В ±2 °С Схема соединений проводников 2–х проводная 3–х пров. 3–х проводная Номинальный измерител. ток, мА 0,5 0,2 2.2 Номинальная статическая характеристика и температурный коэффициент по ГОСТ Р 8.625–2006: 50М и 100М с α= 0,00428 °С–1; Pt100 и Pt1000 с α= 0,00385 °С–1; 50П и 100П с α= 0,00391 °С–1*. 2.3 В термометрах с обозначением характеристики «п/п»* в качестве чувствительного элемента используется полупроводниковый датчик ТС 1047 фирмы «Microchip» с параметрами: – напряжение питания – от 2,7 до 4,4 В; – выход – напряжение от 0,1 до 1,75 В; – чувствительность – 10 мВ/°С. 2.4 Электрическая схема внутренних соединений проводов приведена на рисунке 1. 2.5 Степень защиты от воздействия воды и пыли по ГОСТ 14254–96: в конструктивном исполнении Кл3–1 – IP44; в конструктивном исполнении Кл3–2 – IP00. 2.6 Термометр – невосстанавливаемое и неремонтируемое изделие. 2.7 Средняя наработка до отказа – не менее 50 000 ч. 2.8 Средний срок службы – не менее 5 лет. 2.9 Габаритные размеры термометра – в соответствии с рисунком 1. 2.10 Масса термометра – не более 0,20 кг. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Примечание – Действительные значения характеристик указываются при приёмке термопреобразователя в разделах «Свидетельство об упаковывании» и «Свидетельство о приёмке». |
| --- | --- |
| 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 3.1 Комплектность поставки термометра в соответствии с таблицей 1. Таблица 1 Наименование изделия Обозначение документа Количество, шт. 1 Термометр сопротивления Т С М / Т С П / ТС.п/п РЭЛС.405212.013 (РЭЛС.405211.012) По заявке заказчика 2 Тара потребительская РЭЛС.323229.010 1 3 Руководство по эксплуатации РЭЛС.405212.013 РЭ 1 Примечания. 1 РЭ прилагается на партию 10 шт. термометров или меньшее количество при отправке в один адрес. 2 Поставка термометров в транспортной таре в зависимости от количества изделий и по заявке заказчика. 4 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 4.1 Сопротивление изоляции между цепью чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры термометра при нормальных условиях не менее 2 МОм. 4.2 ВНИМАНИЕ! При эксплуатации термометров необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не повредить защитный корпус. 4.3 ВНИМАНИЕ! Устранение дефектов, замена, присоединение и отсоединение термометра должны проводиться при отключении напряжения питания с объекта эксплуатации. 4.4 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ нагревать термометр выше максимальной рабочей температуры. 4.5 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ пропускать через термометр ток более чем в два раза превышающий измерительный ток. 4.6 При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании термометра необходимо соблюдать меры предосторожности в соответствии с правилами техники безопасности, установленными на объекте эксплуатации. 5 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ и УСТРОЙСТВО 5.1 Термометр сопротивления состоит из чувствительного термометрического элемента (ЧЭ) и защитного корпуса. ЧЭ является измерительным узлом термометра сопротивления и изготовляется в виде малогабаритной катушки сопротивления специальной намотки из платиновой (или медной) проволоки. 5.2 Принцип действия термометра основан на существовании у металлов воспроизводимой и стабильной зависимости величины электрического сопротивления от изменения температуры. Трёхпроводная схема подключения термометра ТСМ и ТСП Маркировка выводов: – зеленого цвета – общий; – синего цвета – вход; – красного цвета – питание Схема подключения п/п датчика Корпус Кл3–1 Корпус Кл3–2 Рисунок 1 – Электрическая схема внутренних соединений проводов, внешний вид и габаритные размеры термометра | 6 УКАЗАНИЯ по ЭКСПЛУАТАЦИИ 6.1 Выдержать термометр после извлечения из упаковки в нормальных условиях в течение 2 ч. 6.2 Проверить отсутствие механических повреждений и целостность защитного чехла, а также наличие токоведущей цепи. При нарушении целостности защитного корпуса или отсутствии токоведущей цепи заменить термометр. 6.3 Измерить сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитного корпуса мегомметром с рабочим напряжением 10 – 100 В. 6.4 Если в результате измерения сопротивление изоляции окажется менее 2 МОм, то необходимо просушить термометр при температуре (80±10)°С в течение 3–5 часов. 6.5 Повторить измерение сопротивления изоляции термометра. 6.6 При неудовлетворительных результатах повторного измерения сопротивления изоляции заменить термометр. 6.7 Установить термометр в соответствующее гнездо на технологическом оборудовании в соответствии с эксплуатационной документацией на объект эксплуатации. 6.8 Подключить термометр к исполнительному (измерительному) устройству согласно электрической схеме подключения внутренних проводов. Проверить надежность контактов в местах подключения термометра в измерительную цепь. 6.9 Термометр не требует специальных мероприятий по поддержанию его в рабочем состоянии. 7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ по НАЗНАЧЕНИЮ 7.1 Установить зонд датчика термометра на объекте измерения. 8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 8.1 Термометры могут транспортироваться всеми видами транспортных средств при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 оС и относительной влажности до 80 % при температуре плюс 25 0С. Корешок гарантийного талона на замену ТСМ (ТСП) Линия отреза ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ Научно–производственная компания «РЭЛСИБ» г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корпус 2, офис 102 тел (383) 354–00–54 (многоканальный); 236–13–84; 226–57–91; факс (383) 290–39–63 e–mail:ofis@relsib.com; http:// www.relsib.com Линия отреза Т А Л О Н на замену в период гарантийного срока эксплуатации ТС_ Заводской номер _________________ Дата выпуска «_____»______________ 20_ _ г. Продан «____» ___________________ 20_ _ г. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ (наименование и штамп торгующей организации) Характер дефекта (отказа, неисправностей и т. п.): ______________________________ ___________________________________________________________________________ ________ Подпись и печать руководителя организации, эксплуатирующей термометр __________________ ___________________________________________________________________________________ Примечание – Талон гарантийный, в случае отказа термометра отправить в адрес предприятия–изготовителя для сбора статистической информации об эксплуатации и надёжности термометра. |