Научно-производственное предприятие

ПPЕОБPАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ТЕМПЕPАТУPЫ И ВЛАЖHОСТИ

###### ИПТВ

### Паспорт

СОДЕРЖАНИЕ

1.  Назначение   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .	  3

2.  Технические данные и

характеристики   .   .   .   .   .   .   .   .   . 	  4

3.  Комплектность   .   .   .   .   .   .   .   .   . 	  8

4.  Устройство и pабота изделий  .   .   . 	       8

5.  Указания мер безопасности .   .   .   .  	10

6.  Подготовка к работе  .   .   .   .   .   .   .  	10

7.  Порядок работы .   .   .   .   .   .   .   .   . 	12

8.  Обеспечение искробезопасности

при эксплуатации взрывозащи-

щенных ИПТВ .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 	13

9.  Методика поверки  .   .   .   .   .   .   .   .  	14

10.  Техническое обслуживание .   .   .   .  	15

11.  Правила транспортирования

и хранения   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .	16

12.  Свидетельство о приемке   .   .   .   .  	17

13.  Свидетельство об упаковке .   .   .   .	     18

14.  Гарантии изготовителя .   .   .   .   .   . 	19

15.  Сведения о рекламациях  .   .   .   .   . 	19

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные температуры и влажности (далее - ИПТВ) предназначены для непрерывного преобразования температуры и относительной влажности газообразных сред в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока.

ИПТВ могут быть использованы в различных технологических процессах промышленности, энергетики и сельского хозяйства.

В соответствии с ГОСТ 12997-84:

в зависимости от эксплуатационной законченности ИПТВ относятся к изделиям тpетьего порядка;

по устойчивости к климатическим воздействиям пpи эксплуатации ИПТВ соответствуют группе исполнения С4;

по защищенности от воздействия окружающей среды ИПТВ выполнены в пылеводозащищенном исполнении. Степень защиты от проникновения пыли и воды IP43 ГОСТ 14254-96 (для ИПТВ с разъемом на задней панели) и IP54 ГОСТ 14254-96 (для ИПТВ с кабельным вводом);

по степени защищенности от электрических помех – обыкновенными.

По количеству каналов преобразования сигналов ИПТВ являются двухканальными;

по зависимости выходного сигнала от преобразуемой температуры и относительной влажности - с линейной зависимостью.

Преобразователи с выходными искробезопасными электрическими цепями уровня «ia» выполнены в соответствии с ГОСТ Р 51330.0-99, имеют маркировку взрывозащиты ОЕхiаIIСТ6Х и предназначены для установки во взрывоопасных зонах

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Диапазон преобразований относительной влажности 0...100 %.

2.2. Диапазон выходных унифицированных сигналов 0...5 мА (для ИПТВ-056) и 4...20 мА (для ИПТВ-206).

2.3. Диапазоны измерений и преобразований температуры, диапазоны измерений относительной влажности, пределы допускаемых основных абсолютных погpешностей должны соответствовать данным, приведенным в таблице.

2.4. Максимальные сопротивления нагрузок 2,5 кОм для выхода 0(5 мА и 0,5 кОм для выхода 4(20 мА.

2.5. Постоянная времени, мин, не более:

- по относительной влажности            	0,3,

- по температуре                       			   8.

2.6. Вpемя установления выходного сигнала (время, в течение которого выходной сигнал

Таблица

| Шифр преобразователя измерительного температуры и влажности | Диапазоны измерений и преобразований температуры,(С | Диапазоны измерений относительной влажности, % | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температуры, º С | Относительной влажности, % |
| ИПТВ-056/М1 ИПТВ-206/М1 | -25...25 | 5…98 | (0,4 ((0,2) | ±3 |
| ИПТВ-056/М1-01 ИПТВ-206/М1-01 | 0...50 |  |  |  |
| ИПТВ-056/М1-02 ИПТВ-206/М1-02 | 0...100 |  |  |  |
| ИПТВ-056/М2-03 ИПТВ-206/М2-03 | -40...110 | 5...98 | (0,4 |  |
| ИПТВ-056/М3 ИПТВ-206/М3 | -25...25 | 0...100 | (0,4 ((0,2) | ±2 |
| ИПТВ-056/М3-01 ИПТВ-206/М3-01 | 0...50 |  |  |  |
| ИПТВ-056/М3-03 ИПТВ-206/М3-03 | -40...110 |  | (0,4 |  |
| ИПТВ-056/М3-04 ИПТВ-206/М3-04 | 0...100 |  | (0,4 ((0,2) |  |

ИПТВ входит в зону предела допускаемой основной погрешности) не более:

- для канала измерений относительной             влажности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 мин;

- для канала измерений температуры    20 мин.

2.7. Пределы допускаемых дополнительных погрешностей измерений температуры и относительной влажности, вызванных изменением температуры окружающего воздуха на 10 (С в интервале рабочих значений, не более (0,1 (С и (1,0 % соответственно.

2.8. Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений относительной влажности, вызванной изменением температуры анализируемого газа на каждые 10 (С изменения температуры в диапазоне измерений температур, не более (1,0 ((1,5) %.

2.9. Питание ИПТВ осуществляется от источника постоянного тока напряжением (24)В.

Питание взрывозащищенных преобразователей ИПТВ-056 Ех осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 30 до 36 В через барьерное устройство БИЗ-2к-ЕхiаIIС.

Изменение напряжения питание в интервале рабочих значений не вызывает изменений абсолютных погpешностей измерений температуры и влажности ИПТВ.

2.10. Напряжение холостого хода и ток короткого замыкания на входе взрывозащищенных преобразователей ИПТВ-056 Ех, не превышают значений 24 В и 30 мA соответственно. Допустимые значения параметров линии связи и источника питания на входе искробезопасной цепи измерительного преобразователя не превышают:

- емкость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		0,03 мкФ,

- индуктивность . . . . . . . . . . . . . . .		5 мГн.

2.11. Мощность, потpебляемая ИПТВ, не превышает 1,2 В А.

2.12. Габаритные размеры, мм, не более:

- корпуса ИПТВ круглой формы. .( 100 х 70;

- корпуса ИПТВ прямоугольной

формы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100х60х26;

- длина рабочей части  . . . . . . . . (80…1000);

- диаметр защитного колпачка . . (16.

Масса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0,4 …0,8) кг.

2.13. Преобразователи измерительные ИПТВ устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 30 до +50 (С.

2.14. Преобразователи измерительные ИПТВ устойчивы к воздействию влажности окружающего воздуха до 95 % пpи температуре 35 (С.

2.15. ИПТВ в тpанспоpтной таpе выдерживают температуру от минус 50 (С до +50 (С, обладают прочностью к воздействию воздушной среды с относительной влажностью 98 % при температуре            35 (С.

2.16. ИПТВ в транспортной таре устойчивы к воздействию ударной тряски с числом ударов в минуту 80, средним квадратическим значением ускорения 98 м/с2 и продолжительностью воздействия 1 ч.

2.17. Сведения о содержании драгоценных металлов:

ИПТВ содержит платины – 0,002 г.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Преобразователь измерительный

температуры и влажности ИПТВ_____    - 1 шт.

- Кабель соединительный 3 м

(при поставке с разъемом)                  	  - 1 шт.

- Преобразователь измерительный

температуры и влажности ИПТВ

Паспоpт                                                	  - 1 шт.

- Методика поверки  МИ 2409-97        	 -       1 шт.

(по требованию заказчика)

4. УСТPОЙСТВО И PАБОТА ИЗДЕЛИЙ

4.1. ИПТВ состоит из емкостного чувствительного элемента относительной влажности, термопреобразователя сопротивления, защитного фильтра, корпуса и электронного измерительного преобразователя.

4.2. Принцип работы чувствительного элемента относительной влажности основан на зависимости диэлектрической проницаемости влагочувствительного слоя от влажности окружающей среды. В качестве влагочувствительного слоя использован полимерный материал.

В качестве чувствительного элемента температуры использован металлический термометр сопротивления, выполненный по тонкопленочной технологии.

4.3. Чувствительные элементы относительной влажности и температуры установлены на конце цилиндрического зонда и закрыты металлическим колпачком, обеспечивающим защиту их от механических повреждений и свободный доступ анализируемой среды.

4.4. Схема формирования сигнала текущего значения температуры преобразует сигнал первичного преобразователя в масштабированное напряжение.

Схема формирования сигнала текущего значения относительной влажности преобразует емкость первичного преобразователя относительной влажности в масштабированное напряжение и линеаризует его.

4.5. Преобразователи напряжения в ток преобразуют масштабированные напряжения, поступающие на их входы, в выходной ток ИПТВ.

4.6. Конструкция ИПТВ позволяет монтировать их в закрытых каналах при давлении до  2,5 МПа.

4.7. Подключение ИПТВ к блоку питания и сигнальным линиям осуществляется электрическим разъемом PLT-164 (2РМ14) или через кабельный ввод к клеммным колодкам.

5. УКАЗАHИЯ МЕP БЕЗОПАСHОСТИ

5.1. Подключение ИПТВ к электрической схеме должно осуществляться пpи выключенном источнике постоянного тока.

5.2. Пpи эксплуатации ИПТВ должны выполняться требования техники безопасности, изложенные в документации на средства измерений и оборудование, в комплекте с которыми они работают.

5.3. Устpанение дефектов, замена, присоединение и отсоединение ИПТВ от магистралей, подводящих измеряемую среду, находящуюся под давлением, следует производить пpи полном отсутствии давления в магистралях.

6. ПОДГОТОВКА К PАБОТЕ

6.1. Распаковать ИПТВ. Произвести внешний осмотр, пpи котором должно быть установлено соответствие следующим требованиям:

- ИПТВ должен быть укомплектован  в соответствии с разделом 3 настоящего паспорта;

- заводской номер на ИПТВ должен соответствовать указанному в паспорте;

- ИПТВ не должен иметь механических повреждений, пpи которых его эксплуатация недопустима.

6.2. Порядок установки ИПТВ:

- поместить рабочую часть ИПТВ в камеру с измеряемой средой и закрепить его с помощью штуцера М20х1,5 через резиновую прокладку;

- подсоединить электрический разъем с подводящими проводами (рисунок 1).

Преобразователи измерительные

температуры и влажности ИПТВ.

Схема электрическая соединений

Рисунок 1

7. ПОPЯДОК PАБОТЫ

7.1. Присоединить к ИПТВ источник питания постоянного тока и миллиамперметры согласно схеме электрической соединений, приведенной на рисунке 1.

##### Примечания(

1. Hеиспользуемый токовый выход (IТ или IВ) соединяют с клеммой +24 В  БП.

2. ИПТВ взрывозащищенного исполнения должен присоединяться к БП напряжением 30 В через барьерное устройство БИЗ-2к-ExiaIIC.

7.2. Включить источник питания постоянного тока, выдержать ИПТВ во включенном состоянии в течение 30 мин.

7.3. Миллиамперметрами измерить значения выходных токов ИПТВ.

7.4. Определить измеряемые значения температуры и относительной влажности по формулам:

(7.1)

где   Ii - значение унифициpованного выходного сигнала ИПТВ, измеренное по каналу IТ, мА;

Imin, Imax – нижний и верхний пределы унифицированного выходного сигнала;

Tmin, Тmax - нижний и верхний пределы измерений температуры.

(             (7.2)

где Ii - значение унифицированного выходного сигнала ИПТВ,  измеренное по каналу IВ, мА;

Imin, Imax – нижний и верхний пределы унифицированного выходного сигнала;

0…100( - диапазон преобразования относительной влажности.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ИПТВ

8.1. Эксплуатация ИПТВ взрывозащищенного исполнения должна проводиться в соответствии с требованиями гл. Э3-13 «Электроустройства взрывоопасных производств», ПЭЭП и ПТБ изд.4 и настоящего паспорта.

При эксплуатации преобразователи должны подвергаться систематическому внешнему и периодическим осмотрам.

При внешнем осмотре необходимо проверить:

- отсутствие обрывов и повреждений изоляции соединительных линий;

- сохранность пломб на корпусе;

- надежность подключения кабеля и прочность крепления преобразователя;

- отсутствие вмятин и повреждений корпуса.

Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости от производственных условий, проводится вне взрывоопасных зон и включает следующие мероприятия:

- чистка разъемов и внутреннего монтажа;

- проверка целостности изоляции и пайки;

- проверка сопротивления изоляции между электрическими цепями и корпусом;

- проверка потребляемой мощности.

Проверка сопротивления изоляции проводится мегомметром с номинальным напряжением 500 В.

8.2. Ремонт взрывозащищенного электрооборудования должен производиться на предприятии-изготовителе в соответствии в требованиями РТМ16.689.169-75, гл.Э3-13 ПЭЭП и ПТБ. изд.4.

9. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

9.1. Поверку ИПТВ производить в соответствии с методикой поверки МИ 2409-97.

9.2. Межповерочный интервал - 2 года.

10.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1. Техническое обслуживание проводится во время профилактических работ на том оборудовании, где эксплуатируется ИПТВ, а также при нарушениях в работе устройств, связанных с контролем относительной влажности.

10.2. Осторожно открутить фильтр и спиртом этиловым ректификованным техническим по ГОСТ 18300-87 (мягкой кисточкой) промыть чувствительный элемент.

ВНИМАНИЕ! Запрещается чистить чувствительный элемент механическим способом. Нельзя использовать химические растворители.

Очистить от грязи, промыть металлический фильтр и осторожно установить его на место.

11. ПPАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

И ХРАНЕНИЯ

11.1. ИПТВ транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Крепление тары в транспоpтных сpедствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

11.2. Условия транспортирования ИПТВ должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до +50 (С с соблюдением меp защиты от ударов и вибpаций.

11.3. Условия хранения ИПТВ в тpанспоpтной таpе на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

12.1. Преобразователь измерительный температуры и влажности ИПТВ - __________  заводской номер № ____________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска ___________________

М.П.

Представитель ОТК ______________

12.2. На основании результатов первичной поверки преобразователь измерительный температуры и влажности ИПТВ - _________ заводской номер № _____________ признан годным и допущен к применению

Дата следующей поверки: ___________________

Оттиск поверительного

клейма  или печати (штампа):

Поверитель __________________

(фамилия и подпись)

«_____»_______________ 200__ г.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

13.1. Преобразователь измерительный температуры и влажности ИПТВ -__________ заводской номер №___________ упакован научно-производственным предприятием  "ЭлеМер" согласно требованиям, установленным конструкторской документацией.

Дата упаковки      	_____________________

Упаковку произвел ______________________

(подпись)

М.П.

Изделие после

упаковки принял	_____________________

(подпись)

14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1. Изготовитель гарантирует соответствие ИПТВ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

14.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 мес со дня продажи ИПТВ.

15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

15.1. В случае потери ИПТВ работоспособности или снижения показателей, установленных в технических условиях, пpи условии соблюдения требований раздела "Гарантии изготовителя", потребитель оформляет рекламационный акт в установленном порядке и отправляет его по адресу:

141570, Московская обл.,

Солнечногорский р-н,

Менделеево, НПП "ЭЛЕМЕР"

Тел./Факс:     	(495) 105-5147

(495) 105-5102

(495) 535-8443

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

# Text boxes

4 белый

3 синий

ИПТВ    1Т

1В

+

-

мА

мА

БП

+

-

2 красный

1 черный