ОКП 42 1100 R НАУЧНО–ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РЭЛСИБ» ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ и ТЕМПЕРАТУРЫ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ Ивит–М.T Руководство по эксплуатации РЭЛС.421262.007 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ)  предназначено для ознакомления и изучения основных технических характеристик, гарантий предприятия–изготовителя и условий  эксплуатации  измерителя влажности и температуры микропроцессорного Ивит–М.T (далее – прибор).

Перед установкой прибора в изделие электротехническое (аппаратуру,  оборудование технологическое и т. п.) необходимо внимательно ознакомиться с настоящим РЭ.

Прибор выполнен в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150–69.

Прибор рекомендуется эксплуатировать при относительной влажности до 95 % и атмосферном давлении (84,0–106,7) кПа и при температуре окружающей среды:

– первичный преобразователь –  от минус 40 до плюс 100 0С;

– вторичный преобразователь –  от минус 40 до плюс 50 0С.

При покупке  прибора необходимо проверить:

– комплектность;

– отсутствие механических повреждений;

– наличие штампов и подписей в свидетельстве о приемке и гарантийном талоне  предприятия–изготовителя и торгующей организации.

Рекомендуемые условия применения и эксплуатации прибора приведены в приложении А.

Условное обозначение прибора приведено в приложении Б.

1 НАЗНАЧЕНИЕ   ИЗДЕЛИЯ

1.1 Измеритель влажности и температуры микропроцессорный Ивит–М.T предназначен для контроля и регулирования влажности и температуры  воздуха и неагрессивных газов  в пищевой и строительной промышленности, жилищно–коммуналь–ном и сельском хозяйстве, а так же машиностроении.

1.2 Прибор выпускается в пяти конструктивных исполнениях – настенном (Н1 и Н2), канальном (К1 и К2) и уличном (У).

Внешний вид, конструктивные исполнения и габаритные размеры прибора и аксессуаров к нему приведены на рисунке 1 и  в приложении В.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон напряжения питания – от 18 до 36 В.

2.2  Количество токовых выходов  4 …20 мА  – 2.

2.3 Диапазон преобразования сигнала по относительной влажности:

–  4 мА соответствует  0 %отн.;

– 20 мА соответствует 100 %отн., без конденсации влаги;

Диапазон преобразования сигнала по температуре:

– 4 мА соответствует минус 40 °С;

##### – 20 мА соответствует плюс 100 °С.

##### 2.4 Рабочий диапазон измерения относительной влажности  – от 5 до 95 %.

Рабочий диапазон измерения температуры в зависимости от конструктивного исполнения:

– Н1, У – от минус 40 до плюс 50 °С;

– Н2, К1, К2 – от минус 40 до плюс 100 °С.

2.5 Рабочий  диапазон  эксплуатации  электронного  блока  от минус 40 до плюс 50 °С.

2.6 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения относительной влажности и температуры в зависимости от диапазона измерений и конструктивного исполнения, не более – в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Измеряемая величина | Исполнение по точности измерения | Абсолютная погрешность |
| --- | --- | --- |
| Относительная влажность в диапазоне, %: |  |  |
| ( от 10 до 90; | исп. 1 | ± 2,5 % |
|  | исп. 2 | ± 3,0 % |
| ( от 5 до 10 и от 90 до 100 | исп. 1 | ± 3,0 % |
|  | исп. 2 | ± 4,0 % |
| Температура в диапазоне, °С: |  |  |
| ( от –10 до +60; | исп. 1 | ±1,0 °С |
|  | исп. 2 | ±2,0 °С |
| ( от –40 до –10 и от +60 до +100 | исп. 1 | ±2,0 °С |
|  | исп. 2 | не нормируется |

Примечания  к таблице 1.

1 Данные значения абсолютной погрешности действительны при выключенном нагревателе сенсора.

2 Соответствие исполнения используемому ЧЭВТ:

– исполнение 1 – ЧЭВТ–1;

– исполнение 2 – ЧЭВТ–2.

3 Допускается кратковременная работа прибора при относительной влажности 95 … 100 %.

2.7 Постоянная времени измерения относительной влажности, при скорости потока воздуха не менее 1м/с,  – не более 2 мин.

2.8 Постоянная  времени измерения температуры, при скорости потока воздуха не менее 1 м/с, – не более 5 мин.

2.9 Минимальная глубина погружения зонда прибора, l1, для конструктивного исполнения Н2, К1 и К2 в соответствии с приложением В   – 140 мм.

2.10 Прибор обеспечивает режим индикации измеренных значений на цифровом светодиодном индикаторе:

– относительной влажности в единицах %отн.;

##### – температуры в °С;

– температуры точки Росы, °С.

Примечание – Величина температуры точки Росы – не нормируется.

2.11 Диапазон индицируемых значений от минус 40 до плюс 120,  с разрешающей способностью 0,1.

2.12 Прибор обеспечивает следующие режимы индикации:

– переключение с канала на канал автоматически через каждые 10 с;

– непрерывная индикация выбранного канала.

2.13 Прибор имеет встроенную систему защиты от превышения относительной влажности выше 95 % вблизи чувствительного элемента влажности и температуры (ЧЭВТ) и конденсации влаги на ЧЭВТ. При относительной влажности выше 95 % автоматически включается нагрев ЧЭВТ прибора примерно на 5 °С выше температуры окружающей среды. При этом значение относительной влажности вблизи ЧЭВТ уменьшается и предотвращается конденсация влаги.

Прибор производит пересчёт измеренных значений влажности и температуры по заданному алгоритму с учётом нагрева.

Время восстановления режима измерения влажности прибора, после срабатывании защиты от превышения влажности,  –  не более 10 мин.

2.14 Прибор имеет взаимозаменяемый ЧЭВТ.

2.15 Электронный блок прибора содержит внутренний фильтр со следующими параметрами:

– время измерения – 1 с;

– постоянная времени – 10 с;

– полоса фильтра – 10 % (При расчёте среднего значения из десяти измеренных игнорируются сигналы, превышающие  предыдущие значение на 10 и более процентов).

2.16 Сопротивление нагрузки (Сопротивление линии связи плюс сопротивление на входе измерительного прибора)  – не более 1,0 кОм.

2.17 Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч.

2.18 Средний срок службы  – 3 года.

2.19 Габаритные размеры электронного блока прибора, мм, не более:

– длина –  115,0; высота – 65,0; глубина – 40,0.

Габаритные размеры первичного преобразователя (зонда) – в соответствии с приложением В.

2.20 Масса прибора  – не более:

– конструктивного исполнения Н1, Н2, К1, К2– 0,35 кг;

– конструктивного исполнения У  – 0,70  кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки  прибора – в соответствии с  таблицей 2.

Таблица  2

| Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол., шт |
| --- | --- | --- |
| 1 Измеритель влажности и температуры микропроцессорный Ивит–М.T | РЭЛС.421262.007 | 1 |
| 2 Руководство по эксплуатации | РЭЛС.421262.007 РЭ | 1 |
| 3 Методика поверки | 008–30007–2012 МП | 1 |
| Аксессуары прибора дополнительно (по заявке Заказчика): |
| Фильтр защитный ФЗ–12 | РЭЛС.305369.001 |
| Кронштейн КД1–Н – для крепления датчика на стене (для конструктивного исполнения Н1 и Н2) | РЭЛС.745423.003 |
| Переходник для установки датчика в генератор влажности газа «Родник» ПУД–12 | РЭЛС.301522.007 |
| Набор для проверки | см. Приложение В |
| Примечание – Поставка прибора в транспортной таре в зависимости от количества приборов и по заявке Заказчика. |

4 ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 По степени защиты от поражения электрическим током прибор  выполнен  как изделие III класса  по ГОСТ 12.2.007.0–76.

4.2 По степени защиты от проникновения внешних предметов и воды прибор выполнен по ГОСТ 14254–96:

а) электронный блок  – IP54;

б) первичный преобразователь:

– в конструктивном исполнении Н1, Н2, К1 и К2 – IP40;

–в конструктивном исполнении У – IP43.

4.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги на внутренние электро– и радиоэлементы прибора.

4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ  эксплуатация прибора в химически агрессивных средах с содержанием кислот, щелочей и пр.

4.5 ВНИМАНИЕ! Используемый в приборе ЧЭВТ не является обычным электронным компонентом, поэтому обращаться с ним необходимо очень осторожно.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ касание рабочей поверхности  ЧЭВТ руками.

Не допускается воздействие на ЧЭВТ агрессивных газов, конденсация влаги. Всё это может привести к безвозвратному ухудш`ению параметров ЧЭВТ и датчика в целом.

Длительное нахождение прибора при высокой относительной влажности может привести к дрейфу его характеристик и ухудшению точности измерений.

4.6 Техническая эксплуатация и обслуживание  прибора должны производиться только квалифицированными специалистами,  изучившими настоящее РЭ.

5 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И ПРИНЦИПА ЕГО РАБОТЫ

5.1 Прибор, в соответствии с рисунком 1, выполнен в прямоугольном пластмассовом корпусе.

Рисунок 1 –  Внешний вид измерителя  влажности и температуры микропроцессорного   Ивит–М.T

Прибор состоит из электронного блока и первичного преобразователя, в котором размещён ЧЭВТ.

Первичный преобразователь состоит из защитного корпуса, содержащего фильтр, и чувствительного элемента (ЧЭВТ).

Примечание – На рисунке 1 прибор с  первичным преобразователем  настенного исполнения показан выборочно (условно).

5.2 Электронный блок прибора  состоит из:

– схемы преобразования сигналов шины I2C в токовые унифицированные сигналы 4–20 мA по относительной влажности и температуре;

– схемы индикации и светодиодного четырёхразрядного цифрового индикатора.

5.3 Значение температуры точки Росы вычисляется датчиком исходя из измеренных значений температуры и относительной влажности, принимая значение атмосферного давления, равным нормальному (1 атм.) и является справочным.

5.4 ЧЭВТ содержит встроенный нагреватель, предназначенный для предотвращения конденсации влаги на нём при работе в условиях повышенной влажности.

При  значении  относительной  влажности выше 95 % автоматически включается нагреватель ЧЭВТ.

При этом температура ЧЭВТ повышается относительно окружающей среды приблизительно на 5 °С. На передней панели управления и индикации прибора загорается индикатор .

ЧЭВТ является взаимозаменяемым элементом.

Примечание – При заказе ЧЭВТ необходимо указывать исполнение по точности измерения – 1 или 2.

5.5 Элементы управления и индикации

5.5.1 На передней панели управления и индикации прибора  в соответствии с рисунком 1 расположены:

а) цифровой светодиодный четырёхразрядный индикатор, предназначенный для  индикации измеренных  параметров:

– относительной влажности, в единицах %отн.;

–  температуры, в °С;

–  температуру точки Росы, в °С.

б) светодиодный индикатор  индицирует включение  питания  нагревателя ЧЭВТ.

Примечание – При светящемся светодиодном индикаторе «Нагрев» метрологические характеристики прибора изготовителем – не гарантируются.

в) светодиодные индикаторы «RH,%», «Т,°С» и  «Т.р.,°С», предназначенные для отображения канала измерения, соответственно,  относительной влажности, температуры и точки Росы;

г) кнопка  – служит для включения режима автоматического переключения  индикации параметров – в режиме измерения;

д) кнопка  – служит для выключения режима автоматического переключения индикации, выбора индицируемого параметра, включения/выключения принудительного нагрева ЧЭВТ;

Примечание – В связи с постоянной работой по усовершенствованию прибора, не ухудшающей его технические характеристики и повышающей его надежность, в конструкцию прибора могут быть внесены незначительные  изменения, не отраженные в настоящем  РЭ.

6 ПОДГОТОВКА  ПРИБОРА К РАБОТЕ

6.1 Установить прибор, используя крепёжные элементы или дополнительный кронштейн (см. приложение В) на месте эксплуатации.

6.2 Произвести подключение прибора в соответствии с приложением  Г.

6.3 Произвести настройку прибора следующим образом.

Кратковременным нажатием кнопки  включить режим автоматического перебора индицируемых параметров – относительная влажность в %, температура в °С, влажность в значениях  температуры точки Росы.

Кратковременным нажатием кнопки   выключить режим автоматического перебора индицируемых параметров и выбрать необходимый режим постоянной индикации, например: относительная влажность в %.

7.1 После транспортирования и (или) хранения в условиях отрицательных температур прибор в транспортной таре необходимо выдержать в нормальных  условиях  не менее  6 часов.

7.2 Техническая эксплуатация (использование) прибора должна осуществляться в соответствии с настоящим РЭ.

7.3 ВНИМАНИЕ! Не допускается воздействие на ЧЭВТ агрессивных газов, конденсации влаги. Всё это может привести к безвозвратному ухудшению параметров сенсора и прибора в целом.

Длительное нахождение прибора при высокой относительной влажности может привести к дрейфу его характеристик и ухудшению точности измерений.

В этом случае рекомендуется – снять ЧЭВТ с прибора и выполнить операцию по восстановлению параметров ЧЭВТ:

– выдержать  ЧЭВТ при   температуре   плюс 100+5 ºС  и относительной влажности  0÷5 % в течение 10 часов;

– выдержать  ЧЭВТ  при  температуре  плюс 20÷30 ºС и относительной влажности (75±5) % в течение 12 часов.

Примечание – Температурной обработке следует подвергать только ЧЭВТ.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Периодически, но не реже 1 раза в месяц, необходимо проводить визуальный осмотр прибора, обращая внимание на:

– обеспечение крепления на объекте эксплуатации;

– обеспечение качества электрических соединений;

– отсутствие пыли, грязи и посторонних предметов.

8.2 При наличии обнаруженных недостатков произвести  их устранение.

8.3 ЧЭВТ снабжен защитным колпачком, предотвращающем попадание на него капель влаги, масла и других жидкостей, а также пыли. Диаметр пор колпачка – 40 мкм.

Периодически, перед поверкой прибора,  необходимо снимать с датчика и прочищать защитный колпачок в струе воды или сжатого газа с последующей сушкой в камере при температуре не менее 100 ºС и в течение не менее 20 минут.

ВНИМАНИЕ! Налёт масел и грязи на защитном колпачке может привести к ошибочным измерениям, поэтому в случае, когда колпачок очистить невозможно,  его необходимо заменить.

8.4. В случае выхода ЧЭВТ из строя, его можно заменить на аналогичный. Для замены ЧЭВТ необходимо снять защитный колпачок и припаять новый ЧЭВТ взамен «старого», в соответствии с приложением Г.

После замены ЧЭВТ, необходимо провести проверку абсолютной погрешности относительной влажности и температуры.

8.5 Периодически, через 3–6 месяцев, в зависимости от условий эксплуатации, необходимо контролировать точность показаний прибора.

В случае превышения погрешности, указанной в п. 2.5 РЭ необходимо провести проверку  прибора.

8.6 Ремонт прибора выполняется предприятием–изготовителем или специализированными предприятиями (лабораториями).

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 Прибор может транспортироваться всеми видами транспорта при температуре  окружающей  среды  от  минус  50  до  плюс 50 оС и относительной влажности до 80 %.

9.2 Прибор должен транспортироваться только в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

10 ПРАВИЛА   ХРАНЕНИЯ

10.1 Прибор должен храниться в закрытом отапливаемом помещении с естественной  вентиляцией  при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 50 оС и относительной влажности  20 …60 %.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию материалов прибора.

10.2 Прибор должен храниться только в транспортной таре  предприятия–изготовителя.

11 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие  измерителя  влажности  и  температуры микропроцессорного Ивит–М.T требованиям настоящих ТУ 4211–029–57200730–2011 при соблюдении потребителем  правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем  РЭ.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации измерителя влажности и температуры микропроцессорного Ивит–М.T – 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии данных о продаже – со дня изготовления.

Форма гарантийного талона  приведена в приложении Д.

11.3 В течение гарантийного срока эксплуатации  предприятие–изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или замену прибора в случае выхода из строя при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Бесплатная гарантия не распространяется на случаи выхода прибора из строя по причине его неправильной эксплуатации.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО   ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Измеритель влажности и температуры микропроцессорный Ивит–М.T – ___ – ____ –  ______ –   ______

зав. номер _______ упакован в НПК «РЭЛСИБ»   согласно требованиям, предусмотренным в действующей   технической  документации.

_______________    ____________     ________________

(должность)                   (личная подпись)        (расшифровка подписи)

______________________

(год, месяц, число)

###### 13 СВИДЕТЕЛЬСТВО   О     ПРИЕМКЕ

Измеритель влажности и температуры микропроцессорный Ивит–М.T – ___ – ____ –  ______ –   ______

зав номер _______  изготовлен  и принят  в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей  технической документации и  признан  годным   для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П.       _________________        ___________________

(личная  подпись)                   (расшифровка  подписи)

______________________

( год, месяц, число)

*     *     *    *    *

Примечание – В разделах «СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ», «СВИДЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ» и «ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ» необходимо указывать  исполнение по точности измерения, конструктивное исполнение, длину  зонда и длину присоединительного кабеля.

Приложение  А

(Обязательное)

Рекомендуемые условия применения  и эксплуатации

#### измерителя  влажности и  температуры

#### микропроцессорного Ивит–М.T

1 – рекомендуемая зона применения (диапазон измерения относительной влажности  и температуры);

2 – зона применения в течение не более 50 ч. (максимально–допустимые условия  эксплуатации)

Приложение  Б

(Обязательное)

Условное обозначение измерителя  влажности и

температуры микропроцессорного Ивит–М.T

Ивит–М.T – Х –  ХХ –  ХХX –  XX

Измеритель влажности и

температуры микропроцессорный

Ивит–М

– Т – с токовыми выходами 4 ...20 мА;

исполнение по точности измерения:

– 1 – повышенной точности;

– 2 – нормальной точности;

конструктивное  исполнение:

Н1; Н1.1 или Н2  – настенное;

К 1 или К2  – канальное;

У – уличное

L – длина монтажной части первичного преобразователя,

мм, (для конструктивного исполнения К1 и К2);

l   – длина присоединительного кабеля , м,

(для конструктивного исполнения Н2);

Пример записи прибора  при заказе:

Измеритель влажности и температуры микропроцессорный Ивит–М.Т повышенной точности, настенного исполнения Н2, диной зонда 160 мм и длиной присоединительного кабеля  1,0 м

– Измеритель Ивит–М.Т–1–Н2–160–1,0

ТУ 4211–029–57200730–2011.

Приложение  В

(Обязательное)

1 Конструктивные исполнения и

условные обозначения измерителя влажности и температуры микропроцессорного Ивит–М.T

| Настенное исполнение – Н1 | Настенное исполнение – Н2 |
| --- | --- |

Продолжение  приложения   В

Настенное  исполнение – Н2

| L = 160; 200; 300 мм l1 = 140 мм Канальное исполнение – К1 | L = 160; 200; 300 мм l1 = 140 мм Канальное исполнение – К2 |
| --- | --- |

Продолжение  приложения   В

Уличное исполнение  – У

2 Аксессуары  к датчикам

2.1 Защитные фильтры

|  | Защитный фильтр Ф12 из нержавеющей стали |
| --- | --- |

2.2 Кронштейн для крепления датчика на стене КД1–Н

2.3 Переходник для установки датчика в генератор влажности  газа «Родник» – ПУД–12

2.4 Набор для проверки прибора  в составе:

2.4.1 Набор солей LiCl,  MgCl2,  NaBr,  NaCl, KCl  и K2SO4  по 10 г в банках ёмкостью 40 мл, в зависимости от диаметра зонда.

| Набор под датчик Ф12 | Прибор при проверке |
| --- | --- |

2.4.2 Пипетка

Приложение Г

(Обязательное)

#### Схема подключения измерителя  влажности

#### и температуры   микропроцессорного Ивит–М.Т

При сопротивлении  нагрузки Rн более 100 Ом (сопротивление  линии связи) для определения значения напряжения питания цепи прибора, необходимо учитывать падение напряжения на нагрузке  Rн в соответствии с выражением:

0,02 Rн +18 <  Uп <   0,005Rн + 36,

где Rн  – сопротивление нагрузки, Ом.

Разъёмы для подключения –  соединители DIN43650:  GIC4070S61+ база 629300 (промышленный стандарт 9,4 мм)

Примечание – Допускается использовать схемы питания прибора с общим минусом для обоих каналов, при этом сопротивление Rн не должно быть менее 100.

Схема присоединения   ЧЭВТ при замене